项目需求

设备性能需求（购置参数）：

1、检测方法：凝固法（摆动磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法。

▲凝固法检测采用摆动磁珠法，完全消除黄疸、溶血、脂肪、乳糜等干扰。（得到NCCLS（国家临床实验室标准委员会）推荐的检测方法）。

▲2、可以提供原装配套检测试剂：APTT、TT、Fib、PT、DDi、FDP、AT3、因子、蛋白C、蛋白S、抗X活性检测等。

▲3、样品位置：同时在线≥190个。

▲4、在线速度PT速度为：≥800T/H；单机PT速度为：≥400T/H。

5、进样类型：轨道式连续进样+抽屉式存放。能与多种实验室流水线兼容（如Beckman Coulter，Bayer Labcell，Roche MPA等）。试管架进样出样都不影响进行中的检测。

6、急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理，不限制数量和位置，不干扰进行中的检测。

7、样品种类：人血及动物血（有科研价值）。

▲8、试剂位置：同时在线≥65个，全部位置具备冷藏，拥有温度控制系统，且需具有微量试剂位。

9、位置识别：样品和试剂任意放置，相同试剂能放置多瓶，样品和试剂自动识别功能。

10、冲洗方式：每根针有独立清洗槽，且为脉冲式自动冲洗，内、外壁同步冲洗。清洗液放置于仪器内部。废液可以直接连接废水处理系统。

11、定标系统：有厂家预定标功能，对同一项目，仪器可同时保存两条定标曲线，节约试剂和定标品。

12、质控管理：质控启动方式≥4种。能够自动绘制和储存质控结果，随时查阅和打印。能够提供原厂具有溯源性的质控品、校准品，并有批准文号。

13、安全性：用户可自定义进入各级菜单的密码权限，保证实验操作的安全性。

▲14、全溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源。

15、标准化：同品牌的不同型号仪器使用相同的正常值参考范围，系统间结果具备可比性和高度一致性。

16、外观：立式全封闭结构；有效保持试剂冷藏温度；同时具备防尘功能。

17、能参加全球室间质评项目，保证结果具有全球可比性。

18、中文操作系统，中文操作软件，图形化操作界面。

19、≥21英寸高清液晶触摸显示屏，触摸操作。

20、质保期内提供设备的年度校准报告

二、配套试剂耗材名称及预计年使用量（数量、单价、金额）

| 序号 | 商品名称 | 物料分类 | 单价（元/人份） | 年采购量（测试数） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 试剂 |  | 25000 |  |
| 2 | 凝血酶时间测定试剂盒 | 试剂 |  | 25000 |  |
| 3 | 凝血酶原时间测定试剂盒 | 试剂 |  | 25000 |  |
| 4 | 纤维蛋白原测定试剂（FIB） | 试剂 |  | 25000 |  |
| 5 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物试剂盒 | 试剂 |  | 2500 |  |
| 6 | D-二聚体定量检测试剂盒 | 试剂 |  | 2500 |  |
| 7 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 试剂 |  | 700 |  |
| 8 | 狼疮抗凝物质筛选试剂盒 | 试剂 |  | 700 |  |
| 9 | 狼疮抗凝物质确认试剂盒 | 试剂 |  | 50 |  |
| 9 | 蛋白C活性检测试剂盒 | 试剂 |  | 700 |  |
| 10 | 游离蛋白S测定试剂盒 | 试剂 |  | 700 |  |
| 11 | 全自动测量杯 | 耗材 |  | 40000 |  |
| 12 | 凝血质控品(常规四项+AT3) | 试剂 |  | 800 |  |
| 13 | 凝血质控品（D-二聚体） | 试剂 |  | 800 |  |
| 14 | 凝血分析用稀释液 | 试剂 |  | 25000 |  |
| 15 | 氯化钙试剂盒 | 试剂 |  | 25000 |  |
| 16 | 清洗液 | 试剂 |  | 25000 |  |
| 17 | 特殊清洗液 | 试剂 |  | 25000 |  |
| 18 | 凝血校准品 | 试剂 |  | 2860 |  |
| 19 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定校准品 | 试剂 |  | 18 |  |
| 20 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定质控品 | 试剂 |  | 800 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

询价论证文件目录及装订顺序

一、项目论证报价表(附件 1)

二、设备技术偏离表附件 2)

三、设备性能配置清单《附件 3)

四、提供响应本项目技术及服务要求的实施方案及售后服务承诺函等:

五、详细介绍公司情况及相应产品性能或服务等特点

及优势;

- 提供同型号产品市场销售业绩和用户一览表

- 公司的相关资质证书;

八、业绩证明材料(近 3 年区内三甲医院或其他大型单位采购合同或中标通知书复印件)

九、经销商《营业执照》和《税务登记证》、《组织机构代码证》或(三合一) 的复印件(加盖公章) ;

十、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书:

十一、▲产品彩页、说明书、厂家设备技术参数(厂家盖章 )

注: 以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求

各供应商可根据自身情况进一步细化。

▲注意:设备技术偏离表(附件 2) 必须如实填写产品偏离情况，不可直接复制本项目要求,如直接复制且未提供产品彩页说明书或厂家设备技术参数进行证明，按照不符合项目需求处理。

附件1：论证价格估算表

| 项目名称 | 生产厂家（品牌） | 进口/国产 | 规格型号 | 参会单位 | 数量 | 估算价（单价） | 估算价（总金额） | 备注（质保期） | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参会单位：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

附件2：

设备技术偏离表

所报分项：分项

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照文件“采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的响应，并作出偏离说明。

2.参会单位根据货物的性能指标，对照文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如果文件需求为小于或大于某个数值标准时，文件响应不得直接复制文件需求，文件响应内容应当写明货物具体参数或商务响应的具体数值，否则按无效处理。

参会单位（盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

日期：

附件3：设备性能配置清单

所报分项：分项

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“项目览表”一致，否则按无效处理。

参会单位（盖公章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

日期：

附件：

报 名 表

项目名称：

采购单位：广西壮族自治区生殖医院

采购内容：详见采购公告

以 下 供 应 商 填 写

供应商单位名称：

联系人： 身份证号：

办公电话： 手机号码：

电子邮箱：

代理人签名： 日期： 年 月 日