## 设备科采购
医疗护理员培训场地升级及培训设备购置需求清单
分类 | 序号 | 名称 | 数量 | 用途说明 | 设备功能需求 | 预估单价 | 合计金额
培训设备 | 1 | 转运平车 | 2 | 用于培训医疗护理员搬运和转运病人 | 1、规格及材质 1.1、规格：约1930*650*520/820（mm） 1.2、材质：钢喷塑 2、工艺要求 2.1、焊接工艺：整床金属部件100%，施以高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实。 2.2、金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命，表面光洁亮丽，日久如新。 2.3、喷塑工艺：采用先进的静电喷塑处理，多道加工工序，采用环保粉体涂料耐腐蚀性高。 2.4、塑料加工工艺：采用全新工程塑料一次注塑而成。 3、产品性能 ★3.1、车面为分体设计，具有整体升降和背部折起功能，背部可无级调节折起，采用阻尼器做支撑力源，气压助力方式，背部折起0°-70º，折起平稳安全。 ★3.2、整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-820mm。摇杆把手采用双向摇杆过盈保护，自动润滑功能。 3.3、车体架为冷轧碳素钢表面抗菌粉体喷涂，床板面及护栏为高强度工程ABS材料，一次吹塑成型，壁厚≥3.5mm，四角分忧设计有把手，方便护理急救人员操作。床车的外形应整洁，无披锋毛刺、凹凸不平和焊渣疤痕；喷涂件外表面色泽应均匀，整洁，无脱落、疤痕和明显的修补痕迹；床体架焊接均匀。 ★3.4、床体承载重量：≥200kg。 3.5、车床配置不锈钢两段升降式输液架，床头床尾各壹个点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音。 ★3.6、车床配备两片式ABS提拉式护栏，护栏采用ABS工程塑料一次吹塑成型，护栏上有方便引流管通过的凹槽。具有外形表面美观无麻点，强度高，耐腐蚀，易清洗。液压助力助力系统，方便护栏的收放操作。若需升高，将护栏抬起到最高位后会自动锁住，若要降下，轻轻拉起护栏开关，即可将护栏放下。 ★3.7、床体的升降通过一组摇杆系统实现，顺时针方向摇起车体，逆时针方向摇动降低车体高度；背部升降通过可控式气压弹簧，操作轻松自如，可根据需要随时调节患者背部体位。有明确的箭头指示使用者进行操作。 3.8、床底面整体离地距离195mm以上，便于卫生清洁。 3.9、头部配有内约12.5cm的氧气瓶支架及锁紧开关，以便急救使用。 ★3.10、车体中心底部配有可以折叠升降的第五轮装置，确保在通道内一人推行即可直行，提高推车的转向灵活性和移动易控性。 3.11、车体配4个中控刹车脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕设计；单轮负重≥80KG。配备一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，整体平稳无晃动，车头尾设计有中控刹车踏板，操作稳定可靠；可助医护人员轻松推动车体前进不变向。 3.12、随车床垫，床套四周有拉链或其他固定方式，可将床罩拆卸清洗。有四条安全绑带，在紧急运送病人的时候可保证病人安全运送。带双提手设计，方便抢救病人时过床。 4、配置清单：ABS提拉式护栏2片、随车车垫1张、脚轮4个、输液架1支、双向到位保护摇杆1支。 | 6000 | 12000
| 2 | 墙式吸氧雾化两用流量表 | 2 | 可用于雾化操作训练 | ★1、氧气流量调节范围：1-15升/分钟。 ★2、承受约13.7mpa高压，各连接位置不漏气。 3、输出压力：0.2-0.3mpa 4、安全阀压力：0.35±0.05mpa。 | 250 | 500
| 3 | 小氧气筒 | 2 | 用于急救培训 | ★1、容积：约4L 2、最大储气压力：约14.7MPa 3、氧气流量调节范围为（1~5）L/min 4、在流量关闭的情况下，高压部分能承受约15MPa压力 5、经减压阀后，压力控制在（0.2~0.3）MPa 6、安全阀排气压力为（0.35±0.04）MPa | 600 | 1200
| 4 | 氧气袋 | 2 | 用于急救培训 | ★1. 工作压力:约10.6kPa，爆破压力:不小于16kPa 2.材料：尼龙布 3.外形尺寸：约760X500mm | 50 | 100
| 5 | 电动吸痰器 | 1 | 用于急救培训 | 1、ABS一次成型全塑外壳；无油泵，免维护，使用寿命长，噪音低；溢流保护装置，防止液体进入泵内；手推式，备有手动开关和脚踏开关。 2、电源：AC220V±10% 50Hz 3、泵结构：无油泵 4、抽气速率：≥35L/min ★5、负压调节范围：0.02～0.090MPa ★6、吸液瓶：2500ml×2 7、输入功率：400VA ★8、噪音：≤55dB | 1200 | 1200
| 6 | 海姆立克训练马甲（成人） | 4 | 用于急救培训 | 1.海姆立克训练马甲可穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效。模拟者可采用站姿、坐姿，用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救，达到救人一命的教学目的。成人款。 | 500 | 2000
| 7 | 海姆立克训练马甲（儿童） | 4 | 用于急救培训 | 2.海姆立克训练马甲可穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效。模拟者可采用站姿、坐姿，用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救，达到救人一命的教学目的。儿童款。 | 500 | 2000
| 8 | 成人手臂模型 | 2 | 用于四肢活动等培训，兼备静脉穿刺功能 | ★1.手臂上分布的主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、穿刺且不渗漏。 ★2.可进行三角肌部位的肌肉注射。 3.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 4.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 | 1000 | 2000
| 9 | 新生儿模型 | 2 | 用于新生儿包裹、沐浴、抚触、换尿布和纸尿裤、喂奶、清洁(眼、耳、鼻、口腔、指甲、脐部、臀部)、睡眠、抱姿等操作训练。 | 1、外形逼真可爱，头部和四肢可以活动。 ★2、口、鼻有开放的插入口，可行喂奶；清洁眼、耳、鼻及口腔。 3、可行换尿布、洗澡、脐带护理、包裹练习和新生儿抱持练习。 4、可行测量身高、测量头颅周长、测量胸围、腹围等。 | 600 | 1200
| 10 | 乳房模型 | 2 | 用于乳房护理培训 | ★1.硅胶材料制作，产品造型逼真，触感真实，可用于哺乳期乳房按摩。 ★2、可水洗、可涂消毒液，不易破裂、不易变质变形。 | 500 | 1000
| 11 | 过床器 | 14 | 常规 | 1、展开尺寸：约172*48*2cm 2、折叠尺寸：约86*48*4cm 3、净重：＜4kg ★4、产品功能：床与床、推车、检查台等小于150mm落差方面的过床及抬护。 | 1000 | 14000
| 12 | 输液架 | 2 | 常规 | 1.规格：约450x1000/1900（mm） 2.材质：优质不锈钢 ★3.输液架带轮，可移动 4.输液架整体由不锈钢圆管和不锈钢方管焊接而成。 ★5.输液架升降设计，高度可调节。 | 120 | 240
| 13 | 成人轮椅 | 4 | 常规 | 1.车架：车架为钢制材料，可折叠结构，安全新能好，表面喷塑，美观耐用。 2.靠背架:座椅及靠背为软座、软靠背，材质为牛津尼龙布。 3.扶手:固定长扶手，配优质皮革扶手垫、ABS塑料侧板。 ★4.刹车性能良好。 5.座垫/靠垫:帆布材质，附带卡扣式安全带, 6.脚踏板采用偏心装置锁紧，可高低调节，配腿带。 ★7.前轮:约7英寸，PVC万向轮胎配高强度塑料轮毂。后轮:约24英寸钢丝充气胎，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用)。 8.座宽:约460CM 9.承重:约100KG | 1000 | 4000
| 14 | 儿童轮椅 | 3 | 常规 | 1、铝合金车架 ★2、设计有可翻扶手，可固定脚 3、≧4寸水晶前轮，≧6寸后轮 ★4、带有辅刹功能 5、净重≧6.5kg，最大承重≧75kg ★6、可折叠 | 800 | 2400
| 15 | 四脚手杖 | 2 | 常规 | 1、材质：铝合金或不锈钢 ★2、调节高度：至少6档伸缩（约74-96cm） ★3、四脚手杖 | 300 | 600
| 16 | 不锈钢护理车 | 3 | 常规 | 一、规格尺寸： 1、规格尺寸：约L900×W500×H850（mm） 二、功能参数： 1、材质：优质不锈钢材质 2、整车由优质不锈钢管及不锈钢板焊接而成，耐腐蚀，外观美观，表面无锋棱、毛刺。 ★3、不锈钢晨间清理车分为上中下三层，均焊有不锈钢三面护栏，有效防止放置物品掉落。 ★4、不锈钢晨间清理车配置帆布袋，可处理护理病人后产生的垃圾，以保持医院清洁、卫生。人性化贴心设计，可卸清洗，大容量，使用时更加灵活方便。 ★5、豪华静音脚轮，推动轻盈顺畅，对地面摩擦少，噪音小，耐磨损。 | 1500 | 4500
| 总额 | [5 empty] | 48940