荧光显微镜（接受进口设备报名）

一、设备性能需求（购置参数）：

▲1.倒置显微镜机身带暗室仓，无需暗室环境。XYZ三轴电动载物平台及对焦系统，电动载物台移动范围：≥114 × 80mm，移动精度≤0.1μm 

▲2.调焦：支持一键自动对焦，也可通过软件手动调焦（具备粗调和细调模式）  

▲3.样品夹类型：支持载玻片、多孔板（6/12/24/48/96/384孔）、细胞培养皿（35/60/100mm）、细胞培养瓶（T-25/T-75）等，软件支持自定义多孔板参数  

▲4.物镜：APO物镜，适用于明场、相差、荧光观察  

▲5.电动物镜转换器：≥6位物镜转盘，自动切换，具备齐焦功能  

5.1物镜4×：NA 0.20，WD 20.0mm  

5.2物镜20×：NA：0.75 ，WD：0.6 mm  

5.3物镜40×：NA 0.95，WD 0.17–0.25mm  

5.4物镜60×：NA：1.40，WD：0.13mm（油镜） 

6.光源：全波段LED荧光光源（高亮度LED，波长：全光谱(UV to IR)，功率48W）  

▲7.具备全自动荧光淬灭减轻模式：切换时自动关闭激发光，减少荧光淬灭和光毒性  

8.可通过软件快速设置白平衡和黑平衡  

▲9.光圈、曝光时间可调：电动明场光圈（0%~100%），曝光时间可软件调节  

▲10. 荧光多通道成像、荧光与明场多通道成像，实时图像对比度调节，一键拍摄多通道并自动叠加彩色图像

11.拍摄元件：内置2/3英寸高灵敏度单色CMOS（可切换彩色），记录像素≥2000万像素，图像采集速度：≥100fp  

12.荧光光源寿命：≥40000小时  

▲13.配套多波段荧光滤光片套件（包含以下）：

CY5滤光片：EX 645/30nm，EM 705/72nm，DM 660nm  

GFP滤光片：EX 490/20nm，EM 525/36nm，DM 503nm  

DAPI滤光片：EX 402/15nm，EM 455/50nm，DM 420nm  

TRITC滤光片：EX 555/25nm，EM 605/52nm，DM 571nm  

▲14.全电动荧光通道切换：荧光滤光片转盘孔位≥6孔位，结合多波段荧光滤光片套件，最多荧光通道拍摄数量大于≥6ch。  

▲15.支持多个视野位置记录与一键跳转  

16.拍摄条件自动记录及再现：可导出并重现拍摄条件（物镜、滤光片、曝光时间、位置等）

▲17.去雾功能：内置数字反卷积算法，实时处理轴向模糊，且实时算法内置预设档位可调

▲18.配套图像分析软件：完整支持图像拼接、反卷积、Z-stack扫描，Z栈扫描节距≤0.1um，全幅对焦画面处理等高级图像分析功能，并为此预留标准硬件接口与软件升级授权路径。

二、配置要求：

1.倒置荧光显微镜主机 1台  

2.4X、20X、40X、60X物镜各1个  

3.高灵敏度冷却CMOS 1个（内置）  

4.荧光滤光片4个（DAPI/GFP/TRITC/CY5）  

5.长寿命LED荧光光源 1个（内置）  

6.分析应用程序（含反卷积、图像拼接等功能）  

7.品牌电脑主机＋显示器  

低频超声综合治疗仪（不接受进口设备报名）
设备性能需求（购置参数）：
整机性能要求：
▲≥10.1英寸彩色触摸式显示屏，提供针对针对妇科腔镜术后疼痛、慢性盆腔痛、外阴及阴道疼痛及外阴病变等疾病治疗功能的方案库，在治疗方案库中配有治疗方案和耗材使用方法的操作要求和人体图示，方便临床操作使用。

提供“自主治疗”模式（可自定义治疗参数）或方案库（预设方案库治疗）模式可选，每种治疗模式选择，均提供操作功能和治疗部位使用参考图示，要求预设方案库治疗不少于35个。

可自动保存近10次使用的治疗方案记录，方便快速启动治疗。
▲提供阴道及外阴疼痛治疗专用电极，支持阴道内≥7个疼痛点精准查找及多点分控治疗，需提供阴道电极注册证。

▲可提供超声治疗导子在会阴部位治疗的专用一次性固体耦合贴片及护套，满足外阴病变治疗及会阴私密超电联合治疗应用，防止交叉感染；需提供证明其功能的说明和产品照片。
支持体外超电联合疼痛点精准查找及滑动治疗；支持单通道电刺激≥5个疼痛点同时治疗功能；
超声治疗导子具有温度实时提示和≥3种不同温度颜色指示功能；具有治疗温度上限设置功能，超温智能保护降低能量输出；
支持双通道不同部位治疗、不同治疗模式可选，提供双通道各自独立控制和同步控制可选。

具有紧急停止按键，可选治疗中线控急停功能；
治疗方案库和软件可通过USB接口进行升级维护。
超声参数要求：
超声频率：1MHz±10%
超声波有效声强：≤3 W/cm2；连续
脉冲频率：2-100Hz，支持与电刺激同步；
占空比：10%-100%±5可调，步长10%；
输出功率：0.5W～10.0W±20%，当占空比≥80%；0.5W～15.0W±20%，当占空比≤70%。
超声波束类型：准直型
具有超温保护设计，防止过热
超声治疗头为IPX7防水设计；
治疗时间1-30分钟可调，允许偏差±10%。
低频电性能参数要求：

具有三种输出模式：TENS、EMS-ASP、EMS-RH
电刺激频率：<1000Hz

脉冲频率：2-100Hz可调，步长1Hz；
脉宽：30-400μs可调，步长10μs；
刺激电流强度：0-50mA(500Ω阻抗)可调，步长1mA；
治疗时间：1min～60min可调；
所有治疗，支持连续工作和间歇工作，连续和间歇工作时间可调

配置要求：

1)主机                             1个

2)台车                             1个

3)国标交流电源线                   1条
4)电源适配器                       1个

5）手持线控急停开关                1个
6）标准电刺激导联线                4条

7)回路电极导联线(超电专用）        2条

8)手持式超声治疗导子               1个

9)理疗电极片标准型（大、小）各     5对 

10）矩形形理疗电极片（大）         5对
11）一分二电刺激导联线             4条
12）阴道电极导联线                 2条
13）1+7阴道电极(ZS VE01)           5个
14）乳腺电极片                     4对
15)医用超声耦合剂（250ml）         1瓶

16）医用超声耦合贴片组件          10个
17）耦合贴片固定套                 5个
短波治疗仪（不接受进口设备报名）
一、设备性能需求（购置参数）：
1、设备名称：短波治疗仪KL-K3-IIA
2、功效：祛除中轻度皱纹，治疗敏感性皮肤、深层补水、深层祛皱、收紧皮肤、敏感修复；
▲3、输出工作频率：27MHz±2.7MHz；
▲4、输出治疗头：、一.材质：晶体治疗头，内置回路，接触皮肤非金属电极。
二.工作模式：电容电场，非直接射频电流
三.治疗数量：3个
四.治疗头的尺寸：¤10 ¤23 ¤32；
▲5、制氧机：氧气浓度不低于90%（V/V），制氧机和主机不分离，共同安装于同一机箱内。；
6、聚焦深度：2/3/4mm ；
▲7、加热方式：电容电场和交变电场加热。
8、治疗模式：分层聚焦、分层治疗
9、输出功率：≤50VA；
10、操作界面：触摸式液晶屏、
11、相对湿度: ≤80%
12、使用电源: AC220V±22V，50Hz±1Hz；
13、大气压力：860 HPa～1060Hpa
14、安 全 性：过压、过载均自动保护，整机性能安全可靠
15、操作提示：触摸式液晶屏，工作时有指示，治疗结束有蜂鸣声提醒
16、输出电压 : 1）最大负载输出峰值电压120V±20V
2）最大空载输出峰值电压不大于200V
二、配置要求：

主机：型号：KL-K3-IIA（1台）

射频电容电场治疗头：φ32mm1个；φ23mm1个；φ10mm1个

射频电容电场输出系统1套

射频交变电场输出系统1套

保险管2根（安装、调试专用）

说明书1份

产品合格证1份

装箱清单1份

保修单1份

电源线1根（安装、调试专用）

治疗头包装铝盒1个

智慧AI综合护理模拟人（不接受进口设备报名）
设备性能需求（购置参数）：
1.急救技能：

1.1.气道管理技术：标准口、鼻插管，气管切开术，支持仰头举颏法、推举下颌法开放气道。模拟牙关紧闭、舌水肿、咽部水肿、喉痉挛、单双侧肺阻塞、主气道堵塞等体征。
▲1.2.CPR操作训练：可进行口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置和按压法深度；自动判断人工呼吸及胸外按压的比例；实时数据显示，全程中文语音提示；抢救成功后，模拟人瞳孔由散大变为正常，动脉恢复搏动，出现自主呼吸。
▲1.3.真实除颤、起搏：可与不同厂家、不同型号的除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。
1.4.模拟除颤起搏：多媒体动画展示医用除颤起搏器的使用，与模拟除颤起搏器配套使用，可实现除颤起搏。可选择除颤能量，最大除颤能量达到360J。
▲1.5.真实AED：可与不同厂家、不同型号的AED配套使用，实现真实AED训练。
1.6.模拟AED：多媒体动画展示AED操作过程，与自动体外模拟除颤仪配套使用，可实现AED训练。全程中文语音提示，提供贴片电极和纽扣电极，自动检测心率并分析是否需要除颤。
▲1.7.真实心电监护：可与不同厂家、不同型号的心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。
1.8.模拟心电监护：与多参数模拟心电监护仪配套使用，可实现模拟心电监护。使用指夹式血氧探头检测血氧，内部储存上千种心电图。多参数模拟监护仪（LCD）屏幕提供12导联心电图、血氧饱和度、呼吸、二氧化碳、血压（动脉血压、中心静脉压、肺动脉压、无创血压）、心输出量等。
2.生命体征模拟：

2.1.瞳孔观察：瞳孔液晶显示为CSTN伪彩、65K色、RGB；能在1-9mm之间，随意模拟瞳孔的正常、散大、缩小等状态。
2.2.颈动脉、股动脉、桡动脉搏动，生动再现病人呻吟、咳嗽、呕吐声音。
2.3.呼吸模式：模拟正常呼吸、叹气样呼吸、陈-施氏呼吸、库什摩尔呼吸、毕奥呼吸。
2.4.真实的自主呼吸，呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及呼吸深度。
2.5.听诊：可听诊几十种声音，包括正常心音、异常心音、正常呼吸音、异常呼吸音、正常肠鸣音、异常肠鸣音。
3.临床护理训练：

3.1.穿刺术：胸腔穿刺、骨髓穿刺。
▲3.2.血压测量训练、三角肌皮下注射、股外侧肌内注射、手臂静脉穿刺、注射、输血、臀部肌内注射。
▲3.3.清洗梳理头发、洗脸、耳清洗滴药、口腔护理、假牙护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲法、洗胃法、胃肠减压、灌肠法、造瘘引流术、男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗术。
3.4.整体护理：四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动、擦浴、穿换衣服、冷热疗法。
4.软件系统应用：

4.1.可根据自己的实际需要进行选择单机版（一点一套）或网络版(一点多套）软件。
▲4.2.脚本/病例编辑：支持用户自编辑模拟护理病例，软件自动记录病情的变化和学员操作过程。
4.3.模拟注射泵/输液泵的使用：多媒体动画展示注射泵/输液泵的操作流程，可选择药物进行操作。
▲4.4.训练与考核：软件内存有几百道考题。支持心电图、急救知识理论、护理场景、病例、CPR训练与考核。
4.5.心电图监护：使用指夹式血氧探头，实现模拟心电监护和真实心电监护，内部储存上千种心电图。
▲4.6.护理场景脚本训练/考核：系统自带数十个场景，涵盖内科、外科、急诊、ICU等科室病人的护理，并通过交互性多媒体课件检验护理操作关键知识点的掌握程度。软件提供多种药物治疗和典型的辅助检查，如胸片、超声心动图，12导联心电图等。
4.7.局域网络教学：可选配摄像头，具有彩色视屏监控功能，可对每个在线的学生的操作手法和过程进行实时视屏监控。综合计算机同步统计数据，便于教学掌握每个学生的训练考核情况。
5.配有护患沟通系统
▲5.1.系统具备语音问诊功能：学生可以直接与病人进行语音交流，支持学生按照标准方式提问，病人可用自然语音回答，同时回答文字也可以显示在屏幕上进行实时自动记录。（需提供视频演示佐证）

5.2.系统具备问题检索功能：在训练模式下支持手动查看问题列表，进行问题选择回答，适合低年资医学生使用。（需提供视频演示佐证）

5.3.系统具备虚拟案例编辑管理器：具备模板化，结构化功能，根据护理技能操作进行细化分类，编辑每个病例下的医患沟通数据，内置难度等级的区分功能。也支持根据临床真实护理案例护患沟通方式和教学进行案例个性化编辑。（需提供视频演示佐证）

5.4.防作弊功能:支持对考试试题或案例设置匹配密码，起到防作弊作用，考试过程中如果考生切换页面，需要让考官输入设置的密码才能继续考试，切换2次以上系统会自动提交试卷（需提供视频演示佐证）。
配置要求：

1.ACLS高智能成人模拟人

2.教师控制机

3.模拟血压测量仪

4.简易呼吸器、听诊器、喉镜、气管套管、输液套装

