采卵手术床（不接受进口设备报名）

一、设备性能需求（购置参数）：

1.基本要求及用途：

采卵手术床的基本要求是确保手术过程的安全、舒适与高效。手术床需具备电动驱动模式，以便在手术过程中能够精确调节患者的体位，如膀胱截石位、平卧位及头低脚高体位等， 以满足不同手术阶段的需求。同时，手术床应具备多轴联动功能，允许背板、坐板、高度等单  独或同时调整体位，并具备至少几组体位记忆功能，以简化手术准备过程并提升手术效率。此外，手术床还应配备多种电动控制方式，如手持控制器和脚踏控制器，以及独立的操作系统，以确保手术床在紧急情况下仍能可靠运行。

2.功能及参数要求：

2.1材料要求：手术床的金属部分应采用优质不锈合金钢制成，具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射、防静电、防尘及温湿度变化而不变形功能等特性，以确保手术床的坚固耐用和卫生安全。同时，头板、背板、坐板的皮革也应具备相应的防水、抗污等性能。

2.2动力系统：具备电动驱动模式，并配备多轴联动技术，以实现精准、灵活的体位调节。这种驱动机制应支持手术床在多个维度(如升降、前后倾、左右倾、背板升降等)上的电动调节，以满足手术过程中的不同需求。

2.3结构要求：床体整体结实，坚固耐用，自重和承重能力需满足手术需求(如自重200KG以内，可承重200KG以上病人手术)。

2.4功能要求：

2.4.1稳定性：手术床必须具有高度的稳定性，确保在手术过程中不会发生移动或摇晃。

2.4.2调节性：床面应能够进行多角度调节，包括头部、背部和腿部的升降，以适应不同患者的体位需求。

2.4.3安全性：手术床应配备安全带或其他固定装置，以确保患者在手术过程中的安全。

2.4.4舒适性：床面材料应柔软舒适，减少患者在手术过程中的不适感。

2.4.5易清洁性：手术床表面应易于清洁和消毒，以保持手术环境的卫生。

2.4.6可移动性：手术床应配备轮子，方便在不同手术室之间移动。

2.4.7电动控制：手术床的调节应通过电动控制，以减少医护人员的体力劳动。

2.4.8适应性：手术床应能够适应各种采卵手术的特殊要求，如体位摆放等。

2.4.9材料耐腐蚀：手术床的材料应具有良好的耐腐蚀性，能够抵抗消毒剂和清洁剂的侵蚀。

2.5技术参数要求：

2.5.1床面尺寸：长度≥120公分，宽度：≥55公分

2.5.2床台升降(电动油压):60公分~85公分

2.5.3背板角度(电动油压):+60°~-15°

2.5.4坐板角度(电动油压):+60°~-15°

二、配置要求：

1.手术床主床，配床垫。

2.防水座垫。

3.腿托/分体式腿板(所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构，可拆卸、可下折和可分叉)。

4.背板。

5.坐板(部分可拆卸)。

6.污物盆。

7.手持控制器/遥控器。

8.脚踏控制器。

9.扶手、麻醉架、输液架。

三、售后服务要求：

1.保修期3年，主体座椅使用寿命不低于10年，坐垫使用寿命不低于3年。
2.免费培训使用方法。
高频评估电灼仪（不接受进口设备报名）
一、设备性能需求（购置参数）：

主要硬件参数： 
1.设备配备≥14寸的高清触屏，防污渍，防指纹，防眩光。 

2.设备额定工作频率1MHz±10%。 

3.设备输入电压：220V±10%，50Hz±1Hz；输入功率：≤200VA。 

4.▲设备输出功率范围：1-45W可调。 

5.工作过程中，整机噪声≤60dB(A)。

主要软件参数： 

1.▲温度设定范围：38.0℃-48.0℃，步进 0.5℃。 

2.治疗时间:1-60分钟连续可调。 

3.设备具有全时智能控温平台，实时监测阻抗及温度变化，匹配自动能量精准输出。超温保护双重预警，温度超出45℃舒适区，系统自动提醒；而温度超出48℃安全区，系统强制停止。 

4.系统实施全流程AI预警，全方位守护治疗的安全，包括操作前、操作中、操作后的各项预警。 

5.系统具备患者信息档案管理模块，支持查看、回看患者治疗记录，分析结果。 

6.治疗启动，有脚踏开关模式和软件开关模式,脚踏开关启动力不小于10N,且不大于50N; 

7.连接不同的治疗手柄之后，系统界面可实时显示多项参数：输出功率（W）、设定温度（℃）、治疗时间（Min）、电极温度（℃）、剩余时间（Min）等。 

8.治疗过程无中断，功率、温度等参数均可调节。 

9.电极绝缘层材料符合医用要求且具有防水功能。 

10.治疗过程中，所有电极具备实时温度监测。 

11.具有不同模式的音乐放松及指导、语音提示及音量调节功能。 

12.具有远程升级功能。 

13.▲内阴电极具有单极和双极两种模式，可实现联合切换模式。

二、配套试剂耗材名称及预计年使用量（数量、单价、金额）

	配套耗材
	外阴电极
	阴道内电极
	腹部电极
	射频治疗仪用凝胶

	配套数量
	10个
	20个
	10个
	20瓶

	年使用量
	50个
	150个
	100个
	200瓶

	单价
	600元/个
	1200元/个
	800元/个
	150元/瓶

	金额
	30000元
	180000元
	80000元
	30000元


三、其他
1.学习培训要求：厂家负责安装培训及技术培训学习，设备使用期限内每半年免费提供现场技术培训1次。

2.供货时间要求:签订合同后20个工作日内。
