- 一、恒温水浴箱1台，预算金额：0.14万元。

（一）设备用途：主要用于染色体制备过程中水浴恒温加热步骤的需求。

（二）技术参数：

1、控温方式：自然水对流热传递

2、使用温度范围：RT+5-65℃

▲3、温度分辨率：0.1℃

▲4、温度波动度：±0.5℃

5、温度分布精度：±1.0℃

6、升温时间:≤40分钟

7、定时功能：1-999分钟

▲8、传感器：NTC

▲9、内容积：＞30L

10、其他功能：停电补充、停电记忆、过升报警

- 电动吸引器1台，预算金额：0.25万元。

- （一）设备用途：主要用于染色体收获过程中抽吸离心后的血清及悬液。

- （二）技术参数：

1、电源电压：220±22V，50Hz±1Hz

▲2、电机功率：120VA

3、吸引泵类型：活塞泵

▲4、极限负压值：≥0.06MPa

5、噪音：＜60dB(A)

▲6、抽气速率：＞20L/min

7、贮液瓶容积：2500ml*2个

- 恒温培养箱1台，预算金额：1.2万元。

- 设备用途：主要用于外周血淋巴细胞的培养。属于常规设备，需具有温度稳定准确，升温快、波动小，噪声小等产品特点。

（二）技术参数：

1.预加热腔技术，进入培养箱的空气先流经夹层的加热单元加热后再进入培养箱，确保温度维持在最稳定状态，减少温度波动。

2.强制对流循环设计有效提高温度提升速度，改善温度均匀性和减少温度波动。

3.微电脑P.I.D.控制技术，有效确保快速提升温度、避免温度过冲、保证温度稳定性；工业级精密铂金温度传感器，确保培养箱内温度准确。

▲4.多种控制模式可选：持续运行；定时运行（计时范围1分钟—9999分钟）；自带程序控制功能可对多项参数，如温度及时间作多步编程控制（最多可以编辑10个程序集，每个程序集可编辑5个步骤），程序运行结束后会声光报警提示用户。

5.标配接入端口，方便用户使用额外的温度探头进行测试，也可作为箱体内部可能的其他设备（如磁力搅拌器等）的电源线接入口，满足用户不同的实验需求。

▲6.声光报警功能在检测到培养箱运行状态异常时（温度高于/低于报警范围）启动，用户亦可对其使用静音功能。

7.所有电子原器件均通过CE和UL认证，电子电路保护符合CE和UL相关要求。

▲8.箱体外表面抗菌涂层可在24小时内抑制99.9%的细菌滋生（提供技术文件佐证）。

一体式不锈钢内胆，四周大圆弧角过渡，无接缝设计，易于清洁。

▲9.独立玻璃门，方便用户在最小化减少温度波动的情况下，仍能清晰地观察样品的培养情况；标配外门锁，防止未授权人士接触敏感样品；控制面板可以设置密码，防止未授权人士改变培养箱设定。

10.容积：100-125 L。

11.温度范围：室温+7.5℃~100℃。

12.温度均一性：37℃时，≤±0.3℃；50℃时，≤±0.5℃。

13.温度精确度：≤±0.3℃（37℃，50℃时）。

14.噪音水平：≤49 dBA

15.标配搁板数：2；最多可放置搁板数：6；单个搁板装载重量：25-30 kg。

16.箱体主体材质：镀锌钢板，白色环氧树脂烤漆；箱体内胆材质：304工业级不锈钢。

17.电源电压：220~240V / 50Hz，单相。

18.功率＜1200 W。

▲19.采用德国EBM公司对流风扇、对流风扇风速调节步进：共10步，每步步进10%；风扇速度和气体交换速度均可通过控制面板进行调节，满足用户的不同应用要求。

20.采用反向通风设计，热空气远离使用者操作面，防止外门开启时用户受到热气流冲击，减少因外门开启对培养箱温度的影响。

21.独立可调式温度保护装置在检测到培养箱温度超出上限阈值时启动，切断箱体电源并报警；报警温度范围和独立可调式温度保护装置的保护温度可以通过前部控制面板设定，其运作独立于微电脑控制系统，为用户提供双重独立安全保护。

▲22.通过标配的RS 485端口与电脑连接，由监控软件进行远程控制、监控和数据记录。选配同品牌电脑控制系统，通过电脑对16台机器进行参数设定及控制，同时记录设备运行数据，并进行远程报警。