- 台式高速离心机1台，预算金额：3万元。

（一）设备性能需求（购置参数）：

- 7寸高清触摸屏控制，操作简便，显示直观；

- 采用变频压缩机组，环保节能，控温精准；

- ▲气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄；

- 11种升速曲线、12种减速曲线、10档为自定义档位，有效防止二次悬沉，使离心效果达到最佳；

- 用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易的描述，更方便使用时调取；

- 设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全；

- ▲前板、门盖一次性模具成型，流线型外观、简洁、大方，符合人机工程学；

- 内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命；

- ▲最高转速	≥20000r/min；

- 最大相对离心力≥27793xg；

- 最大容量 ≥6×100ml；

- 转速精度	±10r/min；

- 定时范围：	1sec～99min59sec或1min～99h59min；

- 噪音≤65dB；

- 计时模式：启动计时、到转速计时、连续计时；

- 有转子识别和点动功能；

- 配 置：48*1.5/2.2ml角转子（最高转速不低于13000r/min，最大相对离心力不低于18252xg）；

（二）配置要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式高速离心机 | 1 | 台 |
| 2 | 1.5mlx48支 角转子（标配） | 1 | 套 |
| 3 | 保险管10A | 1 | 支 |
| 4 | 电源线 | 1 | 根 |
| 5 | 产品合格证 | 1 | 份 |
| 6 | 产品使用说明书 | 1 | 份 |

二、台式低速离心机1台，预算金额：1万元。

1、最高转速：≥4000r/min

2、最大相对离心力：≥2400×g

3、定时范围： 1~999min

4、电源 ：AC220V 50Hz 2A

5、尺寸大小： 约 50cm*50cm*40cm

6、容量：15ml试管，≥6管同时离心；

10ml试管，≥12管同时离心。