一次性取卵针参数明细:

1.NMPA注册证

▲2.由不锈钢针管、针座、吸引管、试管塞组成。单腔，头部细尖，针体外径≥17G，针尖外径≤17G（国际上以G(Gauge)表示针尖外径，即由一个数字和字母G做标记，数字越大表明针尖针体外径越细，数字越小表明针尖针体外径越粗）。

▲3.取卵针长度≥33cm，针尖横切面面积≤1.74mm2

▲4.产品通过细菌内毒素检测，含量应≤20 EU/套

5.针尖最大穿刺力应≤3.8N。

6.产品经过1-细胞鼠胚试验检测，至少应符合96小时囊胚扩展率≥80%。

▲7.针尖头部应具备超声标记，超声标记前端位置≥针尖开口下缘

8.外包装处有相应批次取卵针信息的贴签，用于病历本上记录产品批次信息。

9.引流管材质为医用超软材质，对折后，引流管可快速恢复原状，不会影响取卵流速。

10.取卵针针体与针柄为一体，方便操作。