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广西壮族自治区生殖医院
妇产科电动手术床等一批医疗设备采购项目采购公告
根据医院工作需要，现对妇产科电动手术床等一批医疗设备采购项目进行院内询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加采购活动，有关事项公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：妇产科电动手术床等一批医疗设备采购项目
2、项目编号：GXSZ2026-022-JYB
3、采购方式：院内询价
4、预算金额：人民币（大写）贰万零捌佰元整（¥20,800.00）
5、采购内容：详见《采购项目需求》第二章内容。
二、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、国内注册（指按工商管理有关规定要求核准登记的）依法取得营业执照，经营范围达到本次采购需求的供应商。
3、本项目的特定资格要求：供应商按《医疗器械监督管理办法》医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案证。
4、本项目不允许外包、分包、转包，不接受联合体供应商参与本项目采购活动。
三、报名所需资料
1、响应文件：详见《采购项目需求》第三章内容。
2、报名表：详见《采购项目需求》第一章《广西壮族自治区生殖医院采购项目报名表》。
四、响应文件递交时间和地点
1、 递交时间：2026年11月 日起至2026年11月 日，每天上午8:00-12:00，下午13:30-16:30（北京时间，法定节假日除外）
2、递交地点：广西南宁市青秀区青环路85号宇浩国际A座8楼招标采购办公室。
※特别说明：（1）《采购项目报名表》不需要密封，加盖单位公章有效，随同响应文件统一递交；（2）响应文件加盖单位公章密封有效（一本正本，一本副本），未按要求密封的，采购人将予以拒收；（3）响应文件采用邮寄或现场递交方式，逾时送达的，采购人将予以拒收；（4）询价时间由采购人另行电话通知。
五、联系事项
1、采购人：广西壮族自治区生殖医院
2、联系人：汪老师（招标采购办公室）、刘老师（监察室）
3、联系电话：0771-2239975（招标采购办公室）、2239681（监察室）
4、电子邮箱：zcb@gxszyy.cn
5、采购人地址：广西南宁市青秀区龙源路3号（邮编：530000）
六、网上公告媒体查询
www.gxszyy.cn（广西壮族自治区生殖医院）


广西壮族自治区生殖医院
   2026年11月 日


广西壮族自治区生殖医院
采购项目报名表
	[bookmark: _Toc22895]项目名称：妇产科电动手术床等一批医疗设备采购项目
项目编号：GXSZ2026-022-JYB

	本单位确认参加妇产科电动手术床等一批医疗设备采购项目院内询价采购活动。

联系人姓名：

联系人电话：

电子邮箱：

联系地址：  
            

	
法定代表人（签字）：

供应商单位名称（盖公章）：

报名日期：      年    月    日
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第二章 项目需求
一、项目概况
项目名称：妇产科电动手术床等一批医疗设备采购项目
二、采购项目预（概）算
预算金额：人民币（大写）贰万零捌佰元整（¥20,800.00）      
最高限价：人民币（大写）贰万零捌佰元整（¥20,800.00）
三、项目需求
	序号
	标的名称
	规格
	计量
单位
	数量
	上控单价（元）
	上控价合计（元）

	1
	医用电动吸引器(中负压/低负压)
	负压调节范围0‑22kPa；中负压、低流量设计，最大负压22kPa
	4
	台
	1900.00
	7600.00

	2
	身高体重测量仪
	尺寸: 48x235cm±10CM
	1
	台
	3000.00 
	3000.00 

	3
	电动手术床 妇科检查床
	长180-200cm*宽70-85cm*高50-90CM
	1
	张
	9000.00 
	9000.00 

	4
	可移动妇检鹅颈灯（手术照明灯）
	立式
	2
	台
	600.00
	1200.00

	
	合计
	
	
	
	
	20800.00



[bookmark: _GoBack]四、技术商务要求（标注“▲”号的条款为实质性条款或要求，必须满足或优于）
（1） 技术参数及性能配置要求
	标的名称
	规格
	采购技术要求（项目需求及技术需求）

	医用电动吸引器(中负压/低负压)
	负压调节范围0‑22kPa；中负压、低流量设计，最大负压22kPa
	负压性能：负压调节范围0‑22kPa；中负压、低流量设计，最大负压22kPa，专为新生儿设计，避免负压过高损伤新生儿气道黏膜。泵体类型：无油电磁泵，无需加油维护；连续工作时间≥2h。
噪声：整机工作噪声 ≤55dB(A)，适配产房安静复苏环境。防溢流保护：配置溢流防护装置，储液瓶液体达到警戒液位自动阻断，防止废液倒灌进入泵体。储液瓶：容积1000ml，透明耐腐材质，带容量刻度；瓶体可完全拆卸，支持浸泡擦拭消毒，满足产房院感要求。整机结构：手提便携式机身，整机重量轻，便于产房床边、复苏台移动抢救使用。供电：AC220V，50Hz医用市电；输入功率≤15VA。压力表：机械式负压表盘，直观实时显示负压数值。管路配置：配备医用吸引连接管路，管路可消毒。

	身高体重测量仪
	尺寸: 48x235cm±10CM
	测量指标:  体重，身高
电源类型: 充电/电源两用式
连接方式: 有线连接
健康秤特殊功能: 测温, 语音播报, 智能分析对比
尺寸: 48x235cm±10CM
保修期: 12个月
测量功能: 语音播报
称重范围: 5-200千克
类型: 身高体重测量仪
健康秤体重指示: LED电子显示
身高测量 范围：20-205cm
分度值：0.1cm/0.5cm（可选）
精度：±0.1cm~±0.5cm 

	电动手术床 妇科检查床
	长180-200cm*宽70-85cm*高50-90CM
	产品基本信息:手持操控器和脚控开关
1. 产品尺寸：
1.1升降高度范围：50–95cm
1.2靠背长：55-60cm，头枕长25-35cm
1.3坐板长：50-55cm
1.4伸展开足部总长：50-60cm
1.5腿部托板宽度：55-65cm
2.调节参数：
2.1 台面升降高度：600-850mm±10mm
2.2背部调节（电动）：≥90°±5°
2.3腿部调节（电动）：≥90°±5°
2.4床面前后倾角度（电动）：≥45°±5°
3.外观和结构:
3.1 操作床由床面，五金架，电机，手控，亚克力组成。
3.2 床面部分由头部、背部、坐部、脚部、腿托、手托组成；床垫高密度回弹海绵+防水耐磨PU皮。
3.3五金架由上架和下架组成
4.产品功能描述:
4.1床面可整体升降，高度范围50-90CM，(电动)；
4.2靠背调节角度：0°（全躺平）~80°（沙发坐立位）（电动）；
4.3腿部可向下倾斜，下降最大角度为90°(电动)；
4.4腿托调节：独立可外翻、可拆卸，最大外展90°，适配蛙式注射体位；
4.5手托调节：可外翻，最大外展180°；
4.6控制方式：侧边有线手控按键面板；可选配脚踏控制器；
4.7控制和电压是110V-240V；
4.8最大承载200KG。
4.9生产厂家具备有效的 ISO13485 医疗器械质量管理体系证书。（提供证书加盖厂家公章复印件，原件备查）

	可移动妇检鹅颈灯（手术照明灯）
	立式
	1.光源类型：LED 冷光源。
2.中心照度：40,000~100,000 lx（中低照度型号，适用于门诊小手术 / 检查）。
3.色温：3700K~5000K 可调，可切换暖白光 / 冷白光。
4.显色指数（Ra）：≥90，还原创面真实色彩。
5.光斑直径：100~260mm 可调。
6.电源：AC 220V / 50Hz。
7.灯头调节：万向节结构，可 360° 旋转，灯臂可升降、旋转调节。



（2） 商务要求
	序号
	类型
	要求

	1
	质保期或服务期
	按国家有关规定实行产品“三包”，质保期均不少于三年，质保期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。质保期内，设备的核心部件非人为因素的故障出现2次，或设备其他部件同样故障出现3次，须按采购人要求进行退货、退款或更换新设备，更换的新设备质保期为一年或按原设备质保期（以较长的时间计）。

	2
	交付使用时间及地点
	自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

	3
	付款方式
	本项目无预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，全部货物验收合格后30日内，中标人开具全额发票，采购人据此支付中标人100%合同款。

	4
	履约保证金
	无

	5
	售后服务
	（1）免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。供货商和采购人应同时在现场进行检查、核对；检查、核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。免费安装调试，免费现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护，安装完成后中标人负责清理产生的木箱泡沫等垃圾。
（2）对售后服务需求提供7×24热线响应；设备出现故障后，供货商需要2小时内做出响应，如需现场维修的，要求48小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。若供货商不在承诺的时间内响应，采购人有权请第三方进行维修，因此产生的费用从中标人的履约保证金中扣除。（第三方维修产生的费用超出履约保证金的费用由中标人承担）。
（3）定期的维护保养、质控服务：提供每季度至少1次的维护保养和质控，包含设备的安全检查、设备除尘保养、运行状态检查等等，并提供定期维护预先计划与保养及质控报告。
（4）投标人应保证所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新、未使用过的产品，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。
（5）保证设备全年日历日的开机率≥95%，按照一年365个日历日计算, 未达到的天数，按1：2比例顺延保修期时间。
（6）如该设备的输出结果以报告形式呈现的，须免费接入采购人信息系统，与采购人信息系统实现互联互通，不再额外收取接口开发、调试和接入等费用。
（7）学习培训要求：安装培训使用，包括但不限于仪器的基本原理、仪器的基本操作、仪器的日常保养与维护及仪器常见故障的处理。培训至少2名及以上人员完全掌握设备使用，并能简单处理异常情况，同时做好培训记录资料。

	6
	验收标准
	（1）采购人对中标人提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。
（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
（3）采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
（4）对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
（5）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。

	7
	违约责任
	（1）中标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题采购人不同意接收的或特殊情况采购人不同意接收的，中标人应向采购人支付违约货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。
（2）中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。
（3）因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
（4）采购人无故延期接收货物、中标人逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；采购人延期付货款的，每天向中标人偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
（5）中标人未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应按本合同合计金额 5%向采购人支付违约金。
（6）中标人提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标人负责。
（7）其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。
（8）中标人支付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应承担赔偿责任。                                    

	8
	商家特定资格条件
	供应商按《医疗器械监督管理办法》医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案证。



[bookmark: _Toc18067]第三章 响应文件格式




响  应  文  件 







采购项目名称：                       

采购项目编号：                       




                                            
             供应商名称（盖公章）         

  日期：      年     月     日 



一、有效的供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件（必须提供）。

二、法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供）。

三、响应文件递交截止当月前半年内响应供应商任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税（或无纳税记录或零报税）的，必须提供相应文件证明其依法免税（或无纳税记录或零报税）。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件），复印件（必须提供）。

4、 响应文件递交截止当月前半年内响应供应商任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单或其他有效证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金证明复印件。从取得营业执照之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起依法缴纳社会保障资金的相应证明文件，复印件（必须提供）。

5、 供应商按《医疗器械监督管理办法》医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案证（必须提供）。

六、法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）。

法定代表人授权委托书（参考格式）
致________(采购人)：
我     （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）               （身份证号）               以我方的名义参加 广西壮族自治区生殖医院（项目名称：        ， 项目编号：       ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
被授权人（委托代理人）签字：                      
所在部门/职务：                           
联系电话：                                
法定代表人签字：                          

供应商名称（盖公章）：             
 日期：      年     月     日 
附：委托代理人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。




















七、报价表（必须提供,密封有效）
报 价 表
采购项目名称：               
采购项目编号：               
	序号
	标的名称
	规格
	计量单位
	数量
	报价（元）
	总报价（元）

	1
	医用电动吸引器(中负压/低负压)
	负压调节范围0‑22kPa；中负压、低流量设计，最大负压22kPa
	台
	4
	
	

	2
	身高体重测量仪
	尺寸: 48x235cm±10CM
	台
	1
	
	

	3
	电动手术床 妇科检查床
	长180-200cm*宽70-85cm*高50-90CM
	张
	1
	
	

	4
	可移动妇检鹅颈灯（手术照明灯）
	立式
	台
	2
	
	


注：
1、根据采购内容要求提供明细内容（名称、规格、单位、单价）报价。
2、投标报价以人民币计价，单位为元，精确至小数点后两位。
3、以院内议价的最终报价为准，不再额外收取其他费用，报价含税费、运输费、人工费等所需的一切费用。
4、供应商报价应充分预估各类履约风险，合同履约期内价格不予调整，采购人不再另行支付任何其他费用。
5、供应商须对本项目全部服务内容作出完整唯一报价，投标报价超出上控单价、存在漏项报价、选择性报价及有条件报价的，均作响应无效处理。

法定代表人或委托代理人（签字）：            
联系电话：            
供应商名称（盖公章）：            
[bookmark: _Toc6622]                                                   日期：      年     月     日


采购项目合同验收书（参考格式）

根据采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称：       ，项目编号：      ）的采购项目成交供应商：          提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合计小写金额：￥

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货
日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购需求、响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：
 

	
	有异议的意见和说明理由：

                                             签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：                     年  月  日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                         年   月   日








采购合同书

（货物类）




合同名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：






合同目录

一、合同文本主体	1 
二、合同附件：
（1）采购需求	
（2）最终报价明细清单	 
（3）技术和商务响应、偏离情况说明表	 
（4）售后承诺书	 
（5）成交通知书	 
（6）廉洁协议书	 
（7）经办人身份证复印件及联系方式	 








合 同 书

合同名称：
合同编号：
项目编号：
采购单位（甲方）：广西壮族自治区生殖医院                     
供 应 商（乙方）：              
                          
    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。
    第一条　合同标的
1、 供货一览表
2、合同总金额包括货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；安装费用；必要的保险费用和各项税费等全部费用。如采购文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
	序号
	设备名称
	厂家
	规格型号
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价（元）
	注册证号

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额：人民币（¥）              


    

    第二条　质量保证
    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。
    2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
    第三条　权利保证
    1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
    2、乙方应按采购文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
    4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
    第四条　包装和运输
    1、乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
    2、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
    3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
    4、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
    5、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
    6、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第五条　交付时间、地点
1、交货时间：  自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用  、
地点：  甲方指定地点   。
    第六条　安装和培训
    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。
第七条  售后服务
    1、乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、
货款利息及银行手续费等）。
    2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 48 小时内到达甲方现场。
    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
    4、货物保修期：自验收合格之日起3年，质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
     第八条　付款方式
   签订采购合同后，按采购需求供货，按实际供货数量结算费用。本项目无预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，全部货物验收合格后30日内，中标人开具全额发票，采购人据此支付中标人100%合同款。
第九条 税费
    本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
    第十条  调试和验收
    1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，验收标准：合同履行过程中，由甲方根据乙方的响应文件对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。验收不合格时，乙方必须在甲方指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由乙方承担。更换后，甲方对所更换的货物进行检验，检验仍不合格将取消乙方成交资格。
2、验收工作由甲方和乙方负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及采购文件要求、合同及乙方承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担，报价时应考虑相关费用。
3、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购文件参数规定，如发现与采购文件参数不符且造成无法验收的，将以不实质响应竞标要求论处。
4、乙方向甲方提供的货物必须是全新的原装产品。
5、乙方在货物验收时由甲方对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。
6、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
7、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
8、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。
9、验收符合国家相关法律、法规、标准和规范等。
    第十一条　 违约责任
    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
    4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
    5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。
8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。
    第十二条  不可抗力事件处理
    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
    2、不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
    3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
    第十三条  合同争议解决
    1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对货物质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对货物质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。
    2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
    3、诉讼期间，本合同继续履行。
    第十四条  合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章（或合同章）后生效，（如为代理人签字，需附授权委托书）。 
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
    第十五条　 合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十六条　本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。
	甲方（章） 广西壮族自治区生殖医院       


	乙方（章）     




	单位地址：广西南宁市青秀区龙源路3号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：0771-2239959
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：建设银行南宁医科大支行
	开户银行：

	开户名称：广西壮族自治区生殖医院
	开户名称：

	账号：45001604560059888888
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合同签订时间： 2026年    月    日
合同签订地点：南宁市

