附件1

全外显子组测序及三代测序科研服务需求表

（一）全外显子组测序服务

- 样本类型：流产物绒毛/胎儿DNA

- 样本数：约300例.

- 技术参数：

- 1.提供原始数据；

- 2.提供检测报告；

- 3.外显子捕获探针不低于 42M，探针设计采用 CCDS、RefSeq、Ensembl、GENCODE、ClinVar 等数据库；

- 4.所用检测技术的 WES 捕获试剂盒为 DNA 双链探针，包含致病基因的编码外显子、包含外显子与部分连接的内含子临界区域，捕获区域覆盖 Clinvar、HGMD 中收录的深度内含子变异位点数≥100 个；

- 5.全外显子捕获芯片捕获效率 > 65%；

- 6.采用双末端测序方式（150bp×2），单个样本测序有效数据量不低于 10G，全外显子平均测序深度≥110X，Q30>85%，基因组比对率> 99%，目标区域覆盖度≥99.5%，20X覆盖度≥95%，FOLD80<1.6；

- 7.可基于 WES 检测数据，同时分析 SNV、InDel、与表型相关的 CNV、LOH/UPD等变异，并可提示部分动态突变；

- 8.数据解读规则参考美国医学遗传学和基因组学学院（American College of Medical Genetics and Genomics，ACMG）相关指南；报告中所有检出的位点均会注明致病性证据项；

- 9.可提供 NGS 分析后多种变异类型的验证如一代验证（Sanger 测序）、MLPA、Q-PCR服务等；

- 10.数据分析平台具备自主开发变异解读及报告软件的能力，相关软件或算法获得软件著作权；支持变异 ACMG 在线分析；支持de novo、复合杂合、共分离等模式在线分析；平台内置 ACMG 致病性计算器，支持升降级功能，自动进行现有证据关联，方便分析人员进行评级计算；变异位点自动关联多个外部数据库链接，包括 LOVD、ClinGen、OMIM、GnomAD 等。

（二）三代测序服务

- 采购一家可进行第三代测序的服务商，要求能对平衡染色体重排的患者样本进行断裂点分析并验证。具体要求如下：

- 样本类型：平衡染色体重排患者外周血

- 样本数：约20例.

- 技术参数：

- 1.提供原始数据；

- 2.提供检测报告；

- 3.PacBio Revio平台建库，测序环节无需经过 PCR 过程，文库均一性好，无 GC 偏好性，实现对每一条 DNA 分子的单独测序；

- 4.库检要求：使用 Qubit2.0 对文库进行初步定量；使用 Agilent 2100 对文库的 insert size 进行检测，保证 insert size 符合预期；使用 Q-PCR 方法对文库的有效浓度进行准确定量，保证文库质量；

- 5.测序模式为 CCS 模式，交付数据为 HiFi reads；

- 6.数据产出平均质量值达到 Q30，平均测序深度≥15X-，全基因组测序数据量50G-100G；

- 7.数据质控：去除低质量的数据；

- 8.提供SV 检测、注释及统计；

- 9. 提供一代测序验证服务。

- （三）其他要求

1.优先选择能够提供快速现场支持及定期面对面协作的服务商。

2.需提供历史业绩：需提供近3年参与的同类科研项目案例（附合同关键页或成果摘要），包括：合作发表的SCI论文（需标注机构贡献）、参与的国家、省级课题（需注明角色）、成功交付相关实验案例。

3.根据科研服务需求对于一些未议定事宜由双方协商一致后开展。