2026年医疗设备采购需求调查（第一批）技术需求
序号1：胚胎培养用微脉冲震动仪1台（接受进口设备报名）【科教科】

一、设备性能需求（购置参数）：

1、机械设备长宽高不能太大，300mm*200mm*80mm左右，重量在4公斤左右。

2、输入电压范围广，100伏至240伏特均可。电流消耗较低，可以具备自动切换节能模式，每次激活需要消耗极低的电流，10毫安左右。

3、操作温度范围广，可以适用于培养箱内的环境，方便消毒。0-60度，湿度100%也可以正常工作。具备高等级防尘防水，IP67级及以上。

4、振动频率范围广，3赫兹-50赫兹。工作日志库，可以存储100条以上的工作日志，保存清晰，具备时间、日期，方便查找，具备简单的向前/向后查看功能。

5、抗菌控制面板，防止污染胚胎培养环境，污染胚胎。

6、胚胎培养平台，可以防止体外受精皿4个或者以上，胚胎培养皿8个或者以上。

二、配置要求：

主机、电源线、装箱清单、设备操作流程表。

三、售后服务要求：

整机免费保修12个月（整机指除去一次性耗材以外的所有设备部件），保修期（从器械验收合格之日算起）内对器械进行定期维护和保养。质保期内提供免费上门服务，出现故障时，要求专业技术人员立即响应，24小时内到达现场，48小时内解决故障；如不能及时修复，维修期内15个工作日内提供同品牌同型号备用机。提供终身维修服务。

序号2：超声治疗仪1台（不接受进口设备报名）【医疗美容科】

一、设备性能需求（购置参数）：

1、波束类型：汇聚型

2、至少具备两种声工作频率

3、声工作频率一：7MHZ±15%

4、声工作频率二：4MHZ±15%

5、超声输出方式：脉冲式

6、额定输出声功率≥5档可调
7、▲最大额定输出声功率≥8W

8、脉冲重复周期≤120ms

9、侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2

10、治疗头超温：≤41℃
11、噪声：≤65dB(A) 
12、▲具备WIFI，WIFI接收频率:2.400 GHz~2.4835 GHz
13、▲WIFI接收频率带宽:2412 MHz~2472 MHZ
14、刀头具有连发模式，最小发射间隔0.4秒
15、线式治疗头超声输出窗口宽度≤8mm，治疗面接触宽度≤20mm
16、调制波形：矩形波
17、炮手柄具有AI多维感控系统，手柄停止运动立即停止输出超声能量
18、▲炮治疗头发射速率≥35Hz
19、▲设备设计使用年限不少于10年
20、主机屏幕尺寸大于等于15英寸
21、设备分为主机、台车两部分，主机具备脚踏开关接口及电源线接口
22、台车高度≥780mm，台车具备脚踏开关接口及电源线接口
23、刀头可用发数≥10000发
24、炮头可用发数≥500000发
25、手柄线长度≥2.1m

26、具备手柄线挂架≥2根

二、配置要求：

1、主机
1台
2、台车
1台
3、手柄线挂架
2根
4、单点手柄支架
1个
5、线式手柄支架
1个
6、脚踏开关组件
1套
7、手柄    1套

三、配套使用的试剂耗材：

耗材名称：治疗头，预计年使用量120人。

四、售后服务要求：

整机3年质保，终身维护。维修服务：在接到买方通知后，30分钟内给予电话响应，72小时内技术人员动身上门处理。

五、学习培训要求： 厂家提供安装及不限次数的培训服务。

序号3：LED光谱治疗仪1台（红蓝光）（不接受进口设备报名）【医疗美容科】
设备性能需求（购置参数）：

运行模式：连续运行

工作电压：AC220V±10%   50Hz±2%

额定功率：350VA

4、工作环境：温度：5～40℃

          相对湿度：30%～80%

          大气压力：700～1060hpa

5、运输和贮存环境：温度：-20～55℃ 

相对湿度：≤95%
大气压力：500～1060hpa

显示方式：10.1” 彩色触摸液晶显示

7、照射方式：连续照射

8、最大有效治疗面积：≥630cm2

9、辐照建议使用距离：10cm±1cm

10、输出波长范围：红光：633nm±10nm、

蓝光：470nm±10nm
黄光：590nm±10nm
红外：830nm±10nm

11、有效辐照度：红光：80mW/cm2±10%
蓝光：40mW/cm2±10%
黄光：20mW/cm2±10%
830红外：30mW/cm2±10%

12、定时功能：设备具有定时器，定时误差不大于设定值的±5%； 

设备具有手动停止辐射输出的功能。

移动支架：升降距离0～35cm±2cm

光源转动角度：360°

15、光源类型：红光、蓝光、黄光、830nm红外

配置要求：

光谱治疗仪主机
1
台

灯罩
1
个

遮光罩
1
副

防护镜
1
副

电源线 
1
根

保险管 6.3A
2
只

支架臂配套L型六角扳手
2
个

文件袋 A4
1
个

公司证件（生产许可证、营业执照、注册证）
1
套

说明书
1
套

11、合格证、保修卡
1
套

12、用户验收单
2
份

13、操作指南
1
份

14、钥匙
2
把

三、售后服务要求：
1、提供全新、完整、未使用过的产品；设备在指定地点交付时，供货商和购买方应同时在现场进行检查、核对；检查、核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发；

2、自用户验收货品之日起，提供为期1年的免费保修服务；

（1）保修期内，在接到用户的维修通知后，应在2小时内响应，并在48小时内到达设备所在地进行维修。在14个工作日内无法恢复设备正常运行，经双方协商同意，则应在随后的72小时内向用户发运备件或备机。

（2）定期回访以及对设备维修

（3）其余按厂家承诺进行；

（4）提供终身维护和保养服务；

3、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； 

4、产品有了新的技术改进，在用户自愿的基础上进行升级，软件免费，硬件只收取成本费。
四、学习培训要求： 

1、仪器的基本原理 

2、仪器的基本操作 

3、仪器的日常保养与维护 

4、仪器常见故障的处理

序号4：高频电灼仪1台（不接受进口设备报名）【医疗美容科】

一、设备性能需求（购置参数）：

1、输出功率：2-45W可调

2、输出频率：1MHz

3、输出模式：连续 、脉冲输出

4、模块1：MicroRF微针模块

（1）输出功率：2-12W可调

（2）输出模式：连续 、脉冲输出

（3）脉宽：10-600ms连续可调

（4）治疗模式：双极

（5）治疗深度：0.5-3.5mm可调；步进为0.1mm

（6）电极型号：MicroRF 49、MicroRF 25、MicroRF 9

（7）可选配3种治疗电极：面部治疗电极、眼周治疗电极、颈纹治疗电极

（8）配置绝缘针与非绝缘针可选

5、模块2：FocusRF 模块

（1）输出功率：5-45W可调,步进为1W

（2）安全温度可调范围：38-48℃，步进为0.5℃

（3）滑动模式输出时间范围：1—30min，步进为1min

（4）具有自动温控检测系统，实时有声反馈监测温度

（5）可选三种型号的无创治疗手柄：

FocusRF：工作面积37mm×40mm，误差±2mm

FocusRF M：工作面积23.5mm×23.5mm，误差±2mm

FocusRF S：工作面积10mm×6mm，误差±2mm

6、具有能量累计自动计数功能

7、具有阻抗自动检测和能量智能自动匹配功能

8、输出强度误差：≤±20％

9、输入电压：～220V、50Hz

10、输入功率：350VA

11、工作噪声不大于65dB（A计权）

12、主机尺寸：453mm * 457mm * 1200mm（长、宽、高；不含支架）

13、具有系统可升级功能，点击设备屏幕上“系统升级”模块，可以自行升级

14、具有独立过滤器接口

15、具有IPX8防水脚踏开关

16、手持件接口：手持件接口数量≥3个

17、具备高度的专利技术储备：

（1）具备UST无序扫描专利技术(发明专利：射频微针阵列控制方法、装置以及射频微针治疗仪)

（2）具备HTM分层治疗专利技术（发明专利：微针治疗控制装置及射频微针治疗仪）

（3）具备智慧电机技术，更快的出针速度，使得治疗更舒适；并具备阻力智能反馈技术，能够根据不同阻力，自动调整推力，进行深度补偿，确保治疗针长和设定深度的一致性（发明专利：具有治疗深度自调节功能的双极射频治疗装置)

（4）具备智能负压技术，针对眼周、颈部等松软皮肤，能够精准安全治疗（发明专利：自适应负压微针治疗仪及系统）

（5）具备高能超脉冲技术，通过小于1ms的超短脉冲串输出，提升舒适度（发明专利：射频微针阵列控制方法、装置以及射频微针治疗仪）

二、配置要求：1.主机1台。2.手持件挂杆组件1套。3.MicroRF手持件1个。4.FocusRF手持件1个。5、FocusRF M手持件1个。6.FocusRF S手持件1个。

配套使用的试剂耗材：

配套使用三种型号耗材:MicroRF 49,MicroRF 25,MicroRF 9。年预计使用200个。

四、售后服务要求：

售后情况：整机3年质保，终身维护。维修服务：在接到买方通知后，30分钟内给予电话响应，72小时内技术人员动身上门处理，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件。

五、学习培训要求： 厂家提供安装及不限次数的培训服务。

序号5：钬激光治疗仪1台（不接受进口设备报名）【泌尿外科】
一、设备性能需求（购置参数）：

1、适用范围：人体硬组织切割、软组织切割气化，泌尿系碎石。

2、激光模式：多模

3、工作激光输出波长：2100nm

4、激光器输出方式：双核输出技术，实际装配激光棒数量≥2根

5、▲具有激光耦合保护系统：可以不拆机器更换激光器保护镜，用于保护激光器光路，能有效防止激光器功率衰减（以设备实际装配图为准）

6、▲具有智能光纤接头：设备自动检测光纤到位和光纤型号并自动设定该型号光纤的最大输出功率（以操控屏实际显示具有该功能为准）

7、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%

8、功率复现性：≤±5%

9、▲光纤末端最大单脉冲能量：≥ 4.5J 可调（以设备操控屏实际可设置最大单脉冲能量为准）

10、▲最大工作频率：≥40 Hz，可调（以设备操控屏实际可设置最大工作频率为准）

11、▲光纤末端输出平均功率：≥60W （输出功率以设备操控屏实际可设置最大功率为准）

12、▲窄脉宽≥300us碎石效果好（以检测报告为准）

13、▲宽脉宽≤600us结石粉末化及止血效果好（以检测报告为准）

二、配置要求：

1、▲激光传输系统：多种规格光纤可重复使用，光纤使用次数＞10次

2、控制方式：8英寸大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制

3、▲光纤工作温度显示：可显示光纤实时工作温度，光纤端面工作时温度升高具有报警提示功能（以操控屏实际显示具有该功能为准）

4、电源：220V/50Hz 

5、显示功能：专家临床数据库（以操控屏实际显示具有该功能为准）

6、▲指示光：绿光（波长532nm±10nm）,指示光功率5mw，指示光亮度有10个档位可以调节（以操控屏实际显示为准）

7、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保（以设备实际装配图为准）

8、设备有微电脑控制系统的软件，经过国家软件安全体系认证。并提供相关依据。

9、所投设备通过ISO9001和ISO13485质量体系认证。

10、▲产品设计使用寿命不小于10年（以设备铭牌为准）

三、配套使用的试剂耗材：

名称：一次性光纤，年使用量：90人。   

 四、售后服务要求：

1、设备整机保修≥3年；

2、2小时响应，24小时维修人员到位，48小时内完成修复；

3、设备终生维修，软件免费升级；

4、保外维修，仅收取零配件成本费，不收人工费。

五、学习培训要求： 现场培训相关医护人员，直至完全掌握设备的使用。

序号6：显微操作系统1台（接受进口设备报名）【胚胎室】

一、设备性能需求（购置参数）：

1.用于卵母细胞单精子注射以及PGD/PGS活检操作。
2、
液压驱动，启停精准，操作流畅，漂移极小。
3、电动粗调，X-Y-Z三维自由移动，摇杆控制，用于初始定位。Z轴移动速度是X-Y轴移动速度的两倍，方便换针。X-Y-Z的粗调移动范围是22mm。

4、X-Y轴方向：最大移动速度0.7mm/Sec（使用速度调节旋钮）；最小速度0.1mm/Sec（使用速度调节旋钮）；带有高低速调节，高速移动时1.4mm/Sec。

5、Z轴方向：最大移动速度1.4mm/Sec（使用速度调节旋钮）；最小速度0.2mm/Sec（使用速度调节旋钮）；带有高低速调节，高速移动时2.8mm/Sec。

6、手动微调，X-Y-Z三维自由移动，X-Y-Z方向旋钮控制移动范围10mm（刻度显示：0-10），旋钮250μm/圈，最小刻度2.0μm；手柄操作杆控制移动范围2mm（X-Y方向）。
7、万向接头易于使用及易于读数，万向接头带有摇摆和倾斜机制，可以在“前-后”和“上-下”方向进行微调。带最小刻度为5°刻度表，角度调节更精确。
8、具备紧急位置调整机构以应对电动驱动单元故障，即使在电机驱动装置卡住的情况下，也可以通过手动调整操作针位置来继续操作。
9、选择专用的适配器，使操作针夹持角度有三个可选位置（范围15-40°进入），安装方便安全，便于将操作针尖端置于光轴。
10、配备精密气压注射器（持卵或注射用），最大移动距离40mm，粗调快速调节，微调缓慢调节，管道连接方便：装配机制使得安装和移开管道一键完成，因此日常维护也更加简单清理断针。此外还包含一种机制可以防止管道中的扭结被传送到持针器，从而调整针尖的旋转方向。
11、精密气压注射器（持卵或注射用），可一键式泄压阀可以排出注射器内压力，所以在注射器内部，可以随时将压力减为零。便于调节响应速度，在移液管内创造完美的平衡压力，或立即释放卵子或停止注射。通过增大或压缩注射器容量将压力减为零，可以降低或提升操作响应速度。
12、配备专业成像系统：

相机内置像差校正管镜，不破坏原有光学系统，采用1/1.8英寸彩色CMOS传感器

最高分辨率和帧率：3840x2160@60；

静态、动态均829万像素，无像素插值；

像元尺寸：2μm×2μm；

曝光方式：实时自动曝光、单次自动曝光和手动调节；

白平衡：实时自动白平衡、单次自动白平衡和手动R B分别调节；

曝光时间：10μs-10s；

增益：相当于ISO100-12800；

光谱响应：400~650nm；

二、配置要求：

1、处理器（SoC）不低于：四核ARM Cortex A53@1.2GHz，支持Neon加速，集成FPU处理单元；内存：4GB DDR4。

2、支持输出组合方式：

（1）USB出图模式：

USB连接PC电脑+HDMI连接显示器，支持自适应显示器分辨率输出，最高3840*2160P60 HDMI输出，可连接大显示器、电视机、投影机。

（2）网络出图模式：

网线Network连接PC电脑

(3)HDMI出图模式：

3、HDMI连接显示器，支持自适应显示器分辨率输出，最高3840*2160P60 HDMI输出，可连接大显示器、电视机、投影机。

4、电脑配置不低于：i5处理器，4GB内存，1TB+256G硬盘，24寸显示器，WIN10  64位系统.

5、满足配置清单：显微操作仪主机1台；持针器2个；夹持器2个；油压显微注射器2个；悬垂式手柄2个；万向调节器2个。

三、售后服务要求：

1、要求整机提供三年质保。2、设备发生故障时，需要到现场才能处理的，必须24小时内到达现场。

四、学习培训要求：设备安装完成后，供应商要培训2-3名医护人员能独立操作设备及相关系统设置。

序号7：倒置显微镜1台（接受进口设备报名）【胚胎室】

一、设备性能需求（购置参数）：

1、光学系统：最新CFI60无限远光学系统，齐焦距离60mm；分光接口可以实现最大4个接口（分光可以实现：一个是20/80分光，一个是0/100分光）；

2、多层双光口多端口设计，兼容近红外、可以适应今后试验需要增加附件提升载物台70mm高度；

3、透射照明：高强度超长寿命LED照明；柱倾斜机制（30度倾斜角度，带减震机制）外置电源供给装置；

4、聚焦系统：10mm行程（自载物台表面，向上7mm，向下3mm），共轴粗细调旋钮（最小微调焦：1µm，完全旋转细调焦旋钮：100µm），上限停止位置粗调旋钮，扭矩可调；

5、观察筒：内装式调焦望远镜，双瞳距离调整：50～76mm，屈光度调整功能，F.N.22；

6、载物台：平行滑动载物台，无须更换任何附件; 附带内潜式玻璃载物台，XY移动范围57 mm X36 mm；

7、聚光镜：长工作距离浮雕相衬聚光镜（N.A 0.5  W.D 45）；

8、中间变倍：内置1-1.5-2x 中间变倍；

9、可以实现中间相差附件功能，可带外部相差功能模块，相差环可以安装在显微镜主机身上；

10、平场消色差相差4倍物镜（N.A.≥ 0.13, WD 17）；

11、平场消色差浮雕相衬物镜10倍（N.A. ≥0.30, WD 6.0）；

12、平场消色差浮雕相衬物镜20倍（NA ≥0.45, WD 6.9-8.2 ）；

13、平场消色差浮雕相衬物镜40倍（NA ≥0.6, WD 3.6-2.8）；

14、目镜：宽视野目镜（F.N.22）一对，可调焦；

15、倒置显微镜用透明玻璃恒温热台：室温～50℃，温度精度：±0.3度；

16、显微镜接口：标准0.7x 原厂接口。


二、配置要求：

1、倒置显微镜主机1台

2、3-AC AC Adapter    适配器1套

3、Power Cord BE (220-240V)  电源线1根

4、VINYL COVER TYPE 108 防尘罩1个

5、TI2-D-PD Pillar for Dia Illumination  照明立柱1个

6、TI2-D-LHLED LED Lamp House for Dia Illumination (ND32x1 included)  灯室1个

7、目镜2个

8、C-CT Centering Telescope with UW Adapter 对中镜1个

9、TC-T-TS S Tube 镜筒1个

10、TI2-T-BS S Eyepiece Tube Base Unit  镜筒基座1个

11、载物台1套

12、TI2-S-HL Long Handle  手柄1个

13、TI2-N-N Sextuple Nosepiece  六孔物镜转换器1个

14、TC-C-TC Condenser Turret (ND128x1 included)  聚光器转盘1个

15、TC-C-MN-10x NAMC10x Module    10X模块1个

16、TC-C-MN-20x NAMC 20x module   20X模块1个

17、TC-C-MN-40x NAMC 40x module    40X模块1个

18、TC-C-DICPNI NAMC/IMSI Polarizer  起偏镜1个

19、TI-C NAMC CONDENSER LENS UNIT FOR SYSTEM CONDENSER TURRET  聚光镜1个

20、CFI Achromat 4X   N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm1个

21、CFI ACHROMAT NAMC 10X   10X物镜1个

22、CFI Achromat LWD NAMC 20XF  N.A. 0.4, W.D. 3.1mm（20X霍夫曼专用物镜）1个

23、CFI Achromat LWD NAMC 40XF  N.A. 0.55, W.D. 2.7-1.7 mm

24、Cover glass correction: 0-2.0 mm（40X霍夫曼专用物镜）1个

三、售后服务要求：

1、要求整机提供三年质保。2、设备发生故障时，需要到现场才能处理的，必须24小时内到达现场。

四、学习培训要求：设备安装完成后，供应商要培训2-3名医护人员能独立操作设备及相关系统设置。

序号8：心肺谐振试验和个性化深呼吸训练引导系统1台（不接受进口设备报名）【生殖医学病区】

一、设备性能需求（购置参数）：
工作站：

1、windows操作系统

2、内存：4GB

3、硬盘：1TB

移动终端：

1、操作系统：android系统

2、屏幕类型：电容屏、多点触摸

3、屏幕尺寸：5英寸

4、分辨率：1280x720

心电呼吸监护仪：

1、电源：内置可充电3.7V锂电池；

2、重量：52g；

3、输入幅度范围：-5mV～5mV；

4、输出幅度范围：0-3V

5、输入阻抗：≥10MΩ；

6、共模抑制比：≥60dB；

7、各输入回路电流：≤0.1μA；

8、灵敏度控制：10mm/mV，误差为±5%；

9、数据精度：12位；

10、低频特性：时间常数≥3.2s；

11、基线稳定性：电源电压稳定时，基线的漂移≤1mm。；

12、采样率：300样本/秒；

13、最小检测信号：能检测10Hz、20μVp-p偏转；

通讯接口：蓝牙15、心率测量范围：30b-180bpm；

15、呼吸测量范围：10-40次/分钟。
二、配置要求：

1、医生工作站                                                       1套
2、动态心电记录器 注册证书号：苏械注准20222071881                   1台
3、心肺试验数据分析软件 注册证书号：苏械注准20222211254             1套
4、患者移动终端                                                      1台
5、打印机                                                            1台
6、医用工作台                                                        1台
三、售后服务要求：
定期半年进行设备保养与维护，全保5年。
四、学习培训要求： 厂家负责安装及培训。
序号9：全自动血型分析仪1台（接受进口设备报名）【检验科】

一、设备性能需求（购置参数）：
1、检测原理：微柱凝胶法用于血液血清学检测，免疫化学抗原抗体特异反应。凝胶层作为分子筛区分凝集结果；数字图像处理技术。电脑信息化系统。

2、用于ABO/Rh 正定型；ABO反定型；Rh表型鉴定；病人/献血员主侧与次侧交叉配血；抗体筛查；抗体鉴定；直接抗人球蛋白实验；抗体效价；抗体鉴定。

3、测试要求：用于RhD定型的抗体要求（1）属于DVI-抗体（2）包含≥3种不同抗体。

4、测试速度：≥360测试/小时（±60张卡）。

*5、设备需配备：六轴工业抓臂1只；加样系统1套，精密度±0.1ml，改进洗针工艺，携带污染滴度高于1:32,000，避免交叉污染；独立的离心系统2套，独立的判读系统1个。

*6、凝胶卡、试剂添加以及废液和洗涤液更换无须停机，样本连续进样，自动启动，无需人为干预。

*7、打孔模式：可按需打孔，避免凝胶卡浪费。

8、100%独追踪卡和细胞试剂，避免出错；智能温控系统，可保证细胞7天上机稳定性。

*9、设备带有自动倍比稀释功能，自动完成抗体效价检测，带有自动完成抗体鉴定分析功能。

10、平行加样，一个标本作多个测试仅需处理细胞和血浆各一次，速度快，节省试剂。

11、所有卡均可回收，未用完的卡在规定时间内亦能继续使用，避免浪费

12、适应各种样本管,包括Eppendorf管装的少量的标本。

13、凝块检测功能和瓶盖探测功能：其中一个照相机能探测样本是否有凝块，亦能很精准的探测试管或（和）试剂瓶是否有盖子，如果有，则系统提示，从而能避免因误操作而损坏设备零件，提高了安全性能。

*14、质控检测：具有质控模块，可完成每日室内质控并形成质控报告。
二、配置要求：

全中文软件操作界面，windows 7或以上操作系统，与医院现有系统连接，实现通讯。
三、配套使用的试剂耗材：
耗材名称：ABO正反定型及Rh(D/C/E)血型检测卡(微柱凝胶法)
预计年使用量：11000卡/月，132000卡/年

四、售后服务要求：

需终身维保。
五、学习培训要求： 工程师现场培训直至实验室人员完全掌握。日常需求时能到科室培训。
序号10：宫腔镜（一体镜，4.8mm）5套（不接受进口设备报名）【妇科】

一、设备性能需求（购置参数）：
1.内窥镜镜体全部采用不锈钢管

2.配备高性能的独立成像系统，清晰观察到宫腔内微小的病变组织

3.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损

4.内镜采用特殊光学涂层技术，提高图像清晰图，减低反光，减轻视觉疲劳

5.可以连续灌流，保持视野清晰，避免因出血或组织碎片干扰

6.患者可免扩宫，缩短手术时间

7.可360°旋转，防止管路缠绕

8.内置单向阀，可自动闭合操作通道，与器械包裹紧密，有效降低气栓几率

9.插入部直径：φ4.8mm，插入部工作长度：234mm

10.视向角：12°，视场角：≥80°

11.景深：3～50 mm

12.器械通道：F5
二、配置要求：

1、宫腔镜  1根

2、宫腔镜配套手术器械（单开尖剪刀 ）   1 把
3、宫腔镜配套手术器械（活检钳）   1把
三、售后服务要求：保质2年
四、学习培训要求：提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能  
序号11：宫腔镜（宫腔镜（一体镜，7Fr））2套（不接受进口设备报名）【妇科】

设备性能需求（购置参数）：

1、用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等；

2、▲具有≥7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；
3、▲超广角镜头，视场角≥90°；

4、▲视向角≥22°、景深3mm-100mm；

5、插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度≤5.4mm；

6、插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔；

7、可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；

8、▲镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅；

9、器械插入口为喇叭形，方便器械进入；

10、▲密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；

11、器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；

12、进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕；

13、可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌标识；

产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB/T9706.218-2021中规定的要求。
二、配置要求：

1、宫腔镜                                  1根

2、宫腔镜配套手术器械（单开尖剪刀 ）       2 把
3、宫腔镜配套手术器械（活检钳）            2把
4、宫腔镜配套手术器械（异物钳）            2把 
三、售后服务要求：保质2年。
