新生儿病房设备一批采购需求
序号1：病人监护仪（不接受进口设备报名）

一、设备性能需求（购置参数）：
1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。 

1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6、屏幕倾斜10～15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

1.10、监护仪设计使用年限≥8年

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0～107.4kPa。

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15～95%。

1.15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴

1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2：监测参数：

2.1、可配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

3：系统功能：

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持≥24小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式

3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

序号2：新生儿黄疸治疗箱（不接受进口设备报名）

一、设备性能需求（购置参数）：
1.电源要求：AC220V/50Hz

2.输入功率：600VA
3.温度控制范围：25℃～34℃
4.黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃

5.床面温度均匀性：≤0.8℃
6.皮肤温度显示范围：5℃～60℃
7.皮肤温度传感器精度：±0.1℃                  
8.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
9.报警项目：超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统故障报警。
10.箱温控制，肤温监测，提供温度适宜的光照治疗环境
11.具有双面LED蓝光辐照功能，高效退黄
12.两侧和正门的有机玻璃均可打开
13.抽拉式水箱，方便拆卸，清洁消毒
14.正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开

15.上灯箱内置光源：采用蓝光LED,LED灯珠数量≥40颗（提供实物图）

16.下箱体具有大尺寸储物柜，左右柜门可打开，方便储物。
17.设备顶部空间大，安全，稳固，可放置各类护理设备，具有更好的置物空间和承重能力，提高科室的空间利用率。

序号3：婴儿培育箱（不接受进口设备报名）

一、设备性能需求（购置参数）：
1、控制方式：箱温和肤温两种温度控制

       箱温控制范围：25～37℃    皮肤温度控制范围：34～37℃
箱温和肤温显示温度范围：10～60℃
培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃
平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃
温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃
温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
皮肤温度传感器精度：±0.2℃
    2、故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等
    3、湿度显示范围: 0%RH～99%RH

    4、湿度控制范围: 0%RH～95%RH
5、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4
6、具有双面黄疸治疗功能

上黄疸治疗装置光源类型:LED，灯珠数量≥40颗
下黄疸治疗装置光源类型:LED

7、具有整机注册证明，符合国家安全要求

8、水箱可单独取出，高温高压消毒，方便临床操作

9、婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

序号4：新生儿无创呼吸机（不接受进口设备报名）

一、设备性能需求（购置参数）：
适用范围：新生儿（含早产儿）和30kg以下的儿童。
显示屏：≤8.0英寸触摸屏，小巧方便，不占空间，方便移动使用。
监测参数：压力（气道峰压、平均压、呼末正压/气道压力）、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、血氧饱和度/吸入氧浓度、氧饱和度指数、氧浓度与平均压乘积。
图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。

内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度±3%。

内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%。
配有同品牌湿化器，方便售后管理。
具有氧浓度自动校准功能。

通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC
参数设定：
吸气压力：2.0cmH2O-25cmH2O

呼气末正压：1.0cmH2O-15cmH2O

呼吸频率：1/min-120/min
吸气时间：0.1s-15s
流量调节：2L/min-25L/min

高压水平：2cmH2O～25cmH2O
低压水平：1cmH2O～15cmH2O
高压时间：0.1s～30s
低压时间：0.2s～30s
参数监测：
压力范围：-30cmH2O～120cmH2O

自主呼吸频率：0/min～300/min

具备HFNC高流量氧疗模式：流量可调范围上限≥25L/min。

支持快氧通气：通气持续时间可调，最长时间120s，氧浓度22%～100%可调。

支持手动通气，通气时间1s-30s可调。
可选配血氧监测功能，支持ROX指数监测，有助于早期识别HFNC失败风险，帮助指导医生何时给予气管插管。
具备自动泄漏补偿功能。

报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

具有日志功能、趋势图和趋势表功能，并支持存储和导出功能。
具备截屏功能，并支持存储和导出功能。
应具有湿化器外挂导轨、吊臂/水袋支架安装座、空压机安装底盘。
具备充电锂电池，满电续航时间≥4小时。
提供系统自检功能，图形化提示操作功能。
     23.具有空气气源内置积水杯，并具有观察窗口。
二、配套使用的试剂耗材
压力发生器套装：压力发生器、鼻塞(S/M/L)码

一次性帽子:   S/M/L码 
一次性高流量鼻氧管
