活细胞成像系统（接受进口设备报名）

一、设备性能需求（购置参数）：

1.核心光学性能

1.1.物镜配置

1.1.1.高倍物镜：标配≥40×/60×/100×油镜，其中100×油镜 NA≥1.4（，确保亚细胞结构（如动粒、微管）的超高分辨率成像。

1.1.2.长工作距离物镜：60×物镜工作距离≥0.15mm，100×物镜≥0.13mm（兼容深层卵母细胞观测）。

1.2.多模式荧光成像

1.2.1.荧光通道：必配激发/发射模块：DAPI（370-410nm/429-462nm）、GFP（473-491nm/502-561nm）、RFP/TRITC（580-598nm/612-680nm）。
1.2.2.扩展性：支持≥7通道激光或≥20种可选荧光模块，兼容多色标记（如微管蛋白/染色体共标）。

1.2.3.荧光光源：固态LED光源（寿命≥50,000小时），光毒性低于传统汞灯。

1.3.Z轴分层扫描（Z-STACK）

1.3.1.扫描范围：Z轴行程≥10mm，步进精度≤100nm。
1.3.2.多层成像：支持自动Z-STACK，三维重构亚细胞器空间分布（如内质网网络）。

2. 活细胞培养与动态监测

2.1.环境控制系统

2.1.1.温控精度：37℃±0.1°C，湿度控制≥90%。
2.1.2.气体调控：CO₂（0-20%）、O₂（1%-21%），支持缺氧模型。
2.1.3.持续观测：整机耐高温高湿（0-42℃），可连续在培养箱工作≥5天。

2.2.长时间动态成像

2.2.1.成像速度：单色相机≥30fps，高速转盘共聚焦≥200fps，确保毫秒级动态捕捉（如染色体分离）。
2.2.2.防漂移技术：焦点稳定系统或自动聚焦补偿，避免长时间拍摄失焦。

3. 图像采集与分析

3.1.高灵敏度成像

3.1.1.相机：科研级CMOS相机，量子效率≥95%@550nm，满阱容量≥15,000e-，支持弱荧光信号（如单分子标记）。

3.1.2.分辨率：像素≥1900×1900，单像素尺寸≥6.5µm。

3.2.专业分析软件必配功能

3.2.1.亚细胞结构追踪（动粒、微管运动分析）。
3.2.2.3D反卷积（提升Z轴分辨率）。
3.2.3.荧光共定位量化（如染色体-微管共定位）。
3.2.4.时间序列分析（迁移速度、荧光强度变化曲线）。

4. 系统兼容性与稳定性

4.1.样品兼容性：支持培养皿、载玻片及多孔板（6-1536孔），适配卵母细胞多种培养载体。

4.2.硬件稳定性：光路密封防潮、防震台。

二、配置要求：

1.主机1台

2.电脑1套：屏幕尺寸：23英寸，处理器：Intel i7，内存容量：8GB，硬盘：1TB 7200rpm Hard Drive

3.4倍物镜1个

4.10倍相差物镜1个

5.20倍相差物镜1个

6.40倍相差物镜1个

7.60倍相差物镜1个

8.100倍油镜1个

三、售后服务要求：

1.免费提供原厂的产品说明书、操作及安装手册、产品的最新信息及应用资料；客户在保修期内享受软件免费升级服务；制造商官网有丰富的资源库，提供操作视频、技术手册及活细胞成像应用案例库。

2.整机质保3年（自验收日起），终身维修；质保期内非人为故障免费维修，每年提供3次以上主动回访检测。配件与升级：终身供应原厂配件（保外仅收成本费），支持软件，软件免费升级和功能扩展。

3.免费安装及培训服务：安排技术人员负责仪器的安装及调试，并提供操作、保养和简单故障处理的培训；培训涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

售后响应时间：接到用户报修通知后，2小时内响应，2个工作日到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

