生物样本库设备一批采购需求
序号1：医用低温保存箱（-80℃）（不接受进口设备报名）

一、设备性能需求（购置参数）：

1、箱内温度-40℃ ~-86℃可调；

▲2、微电脑控制，≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

4、具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警；报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

5、具有多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；

▲6、采用碳氢环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

▲7、采用双独立制冷系统，一套制冷系统故障后，另一套可独立维持-80℃，保障样本安全；

▲8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

▲9、配备报警续航电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行；

10、2个变频压缩机，稳定运行功率≤650W;

▲11、25℃环温时，耗电量应≤10Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；

▲12、箱内温度均匀性≤±3℃；

13、4个内门并带密封条设计，外门≥4层密封，整机共计≥5层密封，保温效果好；

14、使用真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；

15、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

16、风机可根据冷凝器传感器温度自动控制风机，智能变速运行；

▲17、低噪音，稳定运行噪音≤48分贝，提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；

18、具有自动可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

19、具有三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

20、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

21、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；

22、配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

23、配置PT100高精度传感器；

24、触摸屏具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

25、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等；

26、具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

27、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

28、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

29、配有文件夹和存笔槽，方便存放记录文件以及马克笔；

▲30、配备物联模块，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录；

31、配备单机版样本库管理软件，方便用户实现冰箱空间的简单管理；

32、冰箱内有效容积＞800L，整机装箱量（2ML冻存管容量）≥60000个样本；

33、外部尺寸（宽x深x高）≤1150x1000x2000mm；

34、内部尺寸（宽x深x高）≥870x715x1310mm；

35、净重：380±3% kg；

36、配齐全套SUS304不锈钢冻存架和PP材质冻存盒、冻存管。
二、售后服务要求：

1、质保期：≥3年
2、对售后服务需求提供 7*24 热线响应，48小时内到达现场实施维修。 48 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由供应商提供同类型备用设备。

序号2：液氮罐（不接受进口设备报名）

一、设备性能需求（购置参数）：
1、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料

2、★液氮容量：≥65 升

3、★静态蒸发速度不大于0.89（升/天）；静态保持天数不小于73天

4、罐子空重不大于27.5KG，外径不大于573mm

5、可贮存2ml样品管≥2025个；存放方提筒数量≥5个

6、冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间，适合手工和计算机库存管理

7、匹配冻存架/盒

8、配置锁盖，具有安全锁扣设计，充分保证样品安全

9、★产品符合并通过MDD认证以及ISO13485认证，并要提供相关资质证明 

二、售后服务要求：

1、售后保修质保≥2年

2、 安装、调试：按用户的要求在指定地点、规定时间内负责设备的安装，同时负责调试设备正常运转，保证系统设备的运转正常

3、维护服务响应时间：24小时在线客服/技术支持，48小时到场维护

