医用等离子体空气消毒器技术参数要求

一、产品名称：医用等离子体空气消毒器

二、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

三、技术参数要求： 1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； 2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、外观尺寸≤1000~1100×200~400×100~200（mm3），采用壁挂式安装方式，不占用地面空间； 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 5、整机重量≤20kg，额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积及以上的场所； 6、额定功率≤54W±5.4W；电源AC220V 50Hz； 7、等离子体发生器电场强度≥8500V； 8、等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V； 9、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018-1.25×1019m-3； 10、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h； 11、等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2； 12、等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：85℃、检测时间2h； 13、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3。 14、设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.002mg/m³。

四、净化消毒效果要求： 1、净化消毒效果要求： 1）对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%； 2）设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%。 3）设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%; 4）设备持续工作1h，对100m3房间悬浮粒子浓度达到GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中空气洁净度 8 级（相当于原 100000 级）的要求； 5）设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%； 6）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%； 7）气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%； 8）气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％； 9）气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％； 10）设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）。 11）设备持续消毒1h，对溶血性链球菌、鼠伤寒沙门氏菌杀灭率＞99.9%。 12）设备持续消毒1h，噬菌体Phi-X174病毒去除率＞99.99%。 13）产品急性眼刺激试验属无刺激性，一次完整皮肤刺激试验属无刺激性，急性吸入毒性试验属于实际无毒，鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验结果可判定为阴性。 14）设备持续工作1h，二甲苯净化效率≥98.5%。 15）设备持续消毒1h，对大肠杆菌、白色念珠菌的杀灭率≥99.9%。 16）设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌的杀灭率≥99.99%。 17）设备持续消毒30min，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.9%。 18）设备持续消毒30min，对人冠状病毒 HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率＞99.99%。

五、功能及技术先进性要求： 1、远程红外线遥控，可实时显示北京时间，故障报警，可查询显示累计时间等； 2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作； 3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； 4、采用复合式过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养； 5、具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警。

六、配置清单： 1. 主机 1台 2. 电源线 1根 3. 遥控器1只 4. 说明书1本 5. 合格证1张 七、售后及保修 1.保修2年及以上 2.售后服务响应不超过12小时