2026年医疗设备采购需求调查（第二批）需求
序号1：强脉冲光与激光治疗设备（不接受进口设备报名）

医疗美容科
一．基本要求：

用途: 适用于表浅的色素性疾病、表浅及深部的血管性疾病、雀斑、黄褐斑、激素依赖性皮炎、毛细血管扩张症、炎性痤疮、嫩肤除皱、光老化、脱毛、皮肤重建、外伤瘢痕、痤疮瘢痕、膨胀纹、妊娠纹等非剥脱治疗解决方案。

二．技术性能要求：

（一）具备IPL光子技术：

1.具备通用型IPL治疗手具；

2.IPL治疗手具波长400-1200nm；

3.▲外置插拔滤光片技术，可搭配≥8个具备治疗功能的不同波长实体滤光片；

4.▲双波段滤波技术：要求同一张滤光片或同一个IPL手具至少具备双波段窄波技术，治疗波段需要在400nm-670nm&780nm-1200nm的波段范围内，可以有效屏蔽有害光，最大限度优化光谱；

5.▲光子（IPL）治疗手具要求： 为了满足胶原蛋白更有效地吸收能量，所有光子治疗手具的波长覆盖范围必须达到1200nm，且波长不能超过1200nm；

6.先进的光子技术：“方形波”技术；

7.▲光子（IPL）手具的最高能量密度：≥35J/c㎡；

8.脉宽包括：4-20ms，连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽；

9.▲具备脉冲延迟技术，包括：5-140ms，屏幕可手动调整脉冲延迟时间；

10.▲脉冲方式：多个同步脉冲，屏幕可手动选择 1~3个脉冲数，非系统预设子脉冲个数，单个子脉冲能量可以手动调整，以保证满足患者个体差异的治疗效果；

11.频率：可达到1Hz；

12.▲光斑尺寸：≥两个不同尺寸的可更换导光端头，不包括光斑适配器；

13.冷却方式：持续接触式冷却；

14.基于操作系统的数据库功能；

15.却水箱位置：外置冷却水罐，外置式可视技术，方便日常设备维护；

（二）具备非剥脱点阵技术：

1.▲点阵无创激光手具波长：1550±15nm；

2.▲非剥脱点阵激光与强脉冲光主机同一品牌。

3.▲光斑能量：10-70mJ/束；

4.▲最大光斑直径：18mm；

5.▲光斑密度：500光束/cm2；

三、配置要求：

1.主机1台

2推车1台                                                                             

3.治疗头1套

4.可更换滤光片1套

5.可更换光斑1套

6.医生防护眼镜1副​​​​​​​                      

7.患者防护眼镜1副

8.强光警告牌1个

9.电源线1根                                                                                                    

10.操作手册1本

11.3D皮肤检测仪，具备3D扫描与多光谱成像技术，建模精度数值小，搭建AI皮肤分析大模型，操作简单，全自动扫描。

四、售后服务要求：质保期：3年

五、需厂家提供专业临床培训，保证科室人员能熟练掌握仪器的操作。

序号2：二氧化碳激光治疗机（不接受进口设备报名）

医疗美容科
设备性能需求（购置参数）：

1、电源：AC 220V±10%。

2、适用范围：适用于治疗痤疮疤痕、烧伤疤痕、外伤疤痕、增生性疤痕等各种疤痕，祛除痣、疣、小肿瘤、鼻赘等表皮赘生物，治疗日光性角化、脂溢性角化和皮脂溢性疣，还可用于皱纹、眼睑松弛、眶周细纹、光老化、色素性疾病、植皮术后色泽不一、皮肤年轻化、皮肤松弛、妊娠纹、膨胀纹及其他皮肤纹理紊乱的剥脱和凝固治疗等治疗。

3、显示：液晶触摸显示屏，支持设置相关参数等。

4、能量输出模式：包括但不限于超脉冲模式、连续模式、点阵模式、切割模式等。

5、具备复合治疗模式：单次发射同时治疗表层和深层病变，无需更换手具。

6、具备全层治疗模式和妊娠纹治疗模式。

7、波长：10600nm±10nm。

8、激光介质：二氧化碳。

9、激光管材质：固体激光管。

▲10、激光脉冲峰值功率（非叠加）：≥200W。

▲11、输出功率（平均功率）：≥40W。

12、单个脉冲激光能量（非叠加）：≥160mJ。  

▲13、单个脉冲穿透深度（点阵模式）：≥1000㎛。

14、瞄准光：≥635nm。

15、光斑大小：包括但不限于直径1.3mm和直径0.12mm两种光斑。

16、光斑密度的治疗范围：5-25%和40-60%范围内可调。

17、点阵模式下激光发射持续时间：0.01s-1.00s，可调。

▲18、技术：为保证治疗达到更优的消融/凝固比，减少正常组织的损伤，要求仅使用点阵激光技术，非使用像素（束）激光技术或射频技术或点阵+射频技术。

19、具备切割功能手具。

20、具备程控扫描功能手具。

▲21、光斑扫描方式：包括但不限于具备顺序、螺旋式等扫描方式。

22、光斑形状：包括但不限于圆形、正方形、六边形、长方形、条形5种图形可选，图形大小可调。

23、光斑大小可选,正方形≥10mm×10mm。

24、治疗手具为≥7节关节臂式。

▲25、具备新型功能，可在屏幕上直接点击选择以下治疗模式：

（1）全层治疗模式

（2）妊娠纹治疗模式

26、具备以下工作模式：超脉冲模式、点阵模式、切割模式。

27、操作系统支持进行预设程序。

二、配置要求：

1、主机1台

2、手术切割手具1套

3、治疗手具1套

4、电源线1根

5、脚踏开关1个

6、钥匙开关2把

7、保险丝（10A）2个

8、遥控联锁装置短路插头1个

9、保修卡、合格证1套

10、激光防护眼镜1副

11、眼罩1副

12、排烟系统1套

三、售后服务要求：

1.派遣原厂认证工程师进行设备开箱验货、安装定位及参数调试，确保设备正常运行，并签署书面验收文件。‌

2.安装过程需符合环境要求（温度5℃–40℃、湿度≤80%）及电源标准（AC220V±22V）

3.紧急故障‌：4小时内电话支持，24小时内工程师到场维修，优先保障设备恢复运行。‌‌

4.整机质保至少2年，核心部件（主机、导光臂、治疗手柄）故障免费更换；质保期外提供有偿终身维护。

5.每半年1次主动巡检保养，包括设备调校、性能检测及安全评估。

四、学习培训要求： 1.安装工程师需提供理论及仪器培训（设备原理、操作流程、简易故障处理、紧急停机操作）。2.临床培训师理论及临床实操指导（临床适应症治疗头使用、参数调节、术后修复护理等），加强操作人员熟练度。3.需强调安全规范，包括禁忌症识别（如光过敏、孕妇禁用）及术后护理要求（防晒SPF50+、避免高温环境）。‌‌

序号3：Q开关激光治疗仪（接受进口设备报名）

医疗美容科
设备性能需求（购置参数）：

功能：色素性疾病治疗，如各类真皮表皮斑、黄褐斑、祛除各种颜色纹身，以及激光嫩肤美白。

技术参数：

▲1、NMPA批准的治疗范围：祛除纹身，表皮层以及真皮层的良性色素性疾病的治疗；

2、激光介质：固体翠绿宝石激光；

3、激光波长：755nm，1064nm或532nm；

▲4、激光模式：多模式；

5、激光输出：导光臂输出；

▲6、脉宽范围：500-900ps；

7、配备治疗参数智能调节模式；

8、彩色触摸屏控制；

9、激光脉冲重复频率：单次，1Hz，2.5Hz，5Hz，10Hz；

10、脉冲能量：≥165mJ；

11、激光治疗面最大能量密度：≥6.37J/ cm²；

12、治疗激光最大脉冲功率：≥2.2X108w；

▲13、光斑手具模式：定焦与变焦手具；

▲14、手具可调大小：2-6mm可调，步进0.1mm；

15、定焦手具大小：5、6、8、10mm；

16、具备瞄准系统：瞄准光波长：630—690nm；

17、具备点阵治疗方式，光斑大小：≥100um,点间距：≥500um；

▲18、具备变焦，定焦，点阵三种治疗模式可选；

19点阵形式：再聚集微孔点阵；

20、冷却方式：液体冷却系统；

21、配备治疗激光防护眼镜；

22、脚踏开关控制；

23、具备智能安全保护系统，当导光臂系统，冷却系统发生故障时可自动切断激光电源；

24、激光治疗面能量密度在不可调手柄固定光斑的情况下允差不超过20%。

二、配置要求：

主机
1 台

电源钥匙
2把

电源线
1根

脚踏开关
1套

遥控安全联锁
1个

七关节导光臂
1套

1号、2号手具
1套

手具托
1套

激光防护眼镜
1副

激光防护眼罩
1副

防尘镜片
2套

相纸
2张

注水杯、注水管、注放水接头
1套

整机防尘罩
1套

激光治疗设备使用注意事项
1份

使用说明书
1份

合格证
1张

三证(生产许可证、注册证、营业执照)
1份

三、售后服务要求：整机3年质保，终身维护。维修服务：在接到买方通知后，30分钟内给予电话响应，72小时内技术人员动身上门处理，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件。

四、学习培训要求： 培训科室操作人员并掌握全部技术要领为止、可不定期同全国激光领域专家进行技术交流学习。

五、供货时间要求：签定购销合同 30个工作日内

序号4：液氮罐（接受进口设备报名）

胚胎室

设备性能需求（购置参数）：

1.液氮容量：≥47.4 L 

2.瓶颈：≥12.7cm 

★3.静态蒸发率：≤0.39 L/D 

★4.静态持续时间：≥121 天 

5.标配的提筒：≥10 个 

6.可贮存 0.5ml 麦管≥ 5000 个或 2ml 冻存管≥ 1050 个 

7.总体罐高≥673mm 

8.空罐重量≤19kg 

9.配带原装滚轮底座，液氮罐尺寸：直径×高度：≥50.8×67.3cm

10.罐盖内置19Ah电池或220v电源供电，休眠状态下，可续航≥15天。具有双密码验证功能，开锁方式为密码锁+机械备用钥匙。在温度异常、电量过低、开盖时常过长等异常情况下会进行远程报警。可连接系统进行设备监控管理。配有≥4寸彩色触控显示屏。

备注：液氮罐接受进口产品

二、售后服务要求：

1、要求提供三年质保。2、设备发生故障时，需要到现场才能处理的，必须24小时内到达现场。

三、学习培训要求： 

（1）中标人应根据货物特点，免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

（2）提供现场培训，可根据用户需求举办不定期培训，帮助采购人提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

四、供货时间要求：

国产：签订合同之日起30日内，完成交货安装调试并正常运行。投标人不是投标生产厂家的，应在合同签订后交货前必须提供生产厂家授权书原件或国内代理商授权书原件。

进口产品：签订合同之日起90日内，完成交货安装调试并正常运行。

不接受分批交付。
序号5：超细宫腔电切镜(宫腔内窥镜及电切镜附件)（接受进口设备报名）

妇科
设备性能需求（购置参数）：

▲内窥镜视向角12°，视场角≥60°；

工作长度≥302mm，插入部外径≤2.9mm，允许配合更小的工作外鞘；

▲可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识；

▲可低温等离子消毒；
▲外鞘工作长度200mm，外径≤7.5mm。女性宫颈口是一个细小的生理狭道，更细的宫腔电切镜可以更顺利的通过宫颈口，减少使用大号的扩宫棒，减小了宫颈肌纤维受到损伤，降低了造成宫颈机能不全的风险；

內鞘插入部前方具有绝缘陶瓷喙，该陶瓷头伸出部分长度≥11mm，减小了插入部进入宫颈口的阻力，更加便于电切镜的置镜操作；

外鞘水阀可360°旋转；

内鞘工作长度224mm, 外径≤6.0mm；

▲操作手环采用钛合金材料，使用寿命比注塑材料更长，杜绝老化断裂，钛合金比不锈钢更轻便，使用手感更好。

配置清单
	序号
	产品名称
	规格
	数量

	
	宫腔电切内窥镜及附件

（内窥镜）
	Φ2.9/12°
	1pc

	含配件
	宫腔电切内窥镜及附件

（操作器）
	双极
	1pc

	
	宫腔电切内窥镜及附件

（外鞘）
	/
	1pc

	
	宫腔电切内窥镜及附件

（内鞘（含闭孔器））
	/
	1pc

	
	宫腔电切内窥镜及附件

（手术电极）
	环状/滚状/针状/铲状/齿状
	5pc

	
	宫腔电切内窥镜及附件

（高频连接线）
	双极
	1pc

	
	专用内窥镜消毒盒
	/
	1pc


序号6：医用钬激光治疗机（不接受进口设备报名）

泌尿外科（生殖男科）

设备性能需求（购置参数）：

1、适用范围：泌尿系肿瘤（人体软硬组织）的汽化和凝固，泌尿系碎石。

2、激光模式：多模。

3、工作激光输出波长：2100nm。

4、激光器输出方式：双核输出技术 ，实际装配激光棒数量≥2根。

5、▲具有激光耦合保护系统：可以不拆机器更换激光器保护镜，用于保护激光器光路，能有效防止激光器功率衰减。

6、▲具有智能光纤接头：设备自动检测光纤到位（以操控屏实际显示具有该功能为准）。

7、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%。

8、功率复现性：≤±5%。

9、▲光纤末端最大单脉冲能量：≥ 4.2J 可调（以设备操控屏实际可设置最大单脉冲能量为准）。

10、▲最大工作频率：≥40 Hz，可调（以设备操控屏实际可设置最大工作频率为准）。

11、▲光纤末端输出平均功率：≥60W （输出功率以设备操控屏实际可设置最大功率为准）。

12、▲窄脉宽≤300us碎石效果好（以检测报告为准）。

13、▲宽脉宽≥600us结石粉末化及止血效果好（以检测报告为准）。

二、配置要求：

1、▲激光传输系统：多种规格光纤可重复使用，光纤使用次数≥10次。

2、控制方式：8英寸大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制。

3、▲工作温度显示：可显示实时工作温度（以操控屏实际显示具有该功能为准）。

4、电源：220V/50Hz 。

5、显示功能：专家临床数据库（以操控屏实际显示具有该功能为准）。

6、▲指示光：绿光（波长532nm±20nm）,指示光功率5mw，指示光亮度有10个档位可以调节（以操控屏实际显示为准）。

7、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保。

8、设备有微电脑控制系统的软件，经过国家软件安全体系认证。并提供相关依据。

9、所投设备通过ISO9001和ISO13485质量体系认证。

10、▲产品设计使用寿命不小于8年（以设备铭牌为准）。

三、配套使用的试剂耗材

名称：一次性无菌光纤；年使用量：45人,供应商须同时申报该耗材的单价。
 四、售后服务要求：

1、设备整机保修≥3年；

2、2小时响应，24小时维修人员到位，48小时内完成修复；

3、设备终生维修，软件免费升级；

4、保外维修，仅收取零配件成本费，不收人工费。

五、学习培训要求： 现场培训相关医护人员，直至完全掌握设备的使用。

六、供货时间要求：2个月。

