## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算 总金额 | 产品分类 | 是否平台 | 是否与设备配套使用 | 需适配机型 | 参数需求
1 | 抗β2 糖蛋白 I 抗体 IgA 测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒 | 14 | 1600 | 22400 | 试剂 | 是 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 1.线性范围2.0AU/mL～180.0AU/mL；检测结果不受黄疸（胆红素< 20 mg/dL）、溶血（血红蛋白<800 mg/dL）、脂血（脂质< 3000 mg/dL）、总血清蛋白质（< 12 g/dL）、RF（<2000 IU/mL）、HAMA（<600 ng/mL）和 ANA（<500AU/mL）影响；3 个批号试剂批间变异系数（CV）不大于 15.0%。 包含清洗液、浓缩清洗液、强化清洗液、激发液、预激发液、反应杯、校准品等配套耗材。 2.适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
2 | 抗β2 糖蛋白 I 抗体 IgG 测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒 | 14 | 1600 | 22400 | 试剂 | 是 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 1.线性范围2.0AU/mL～180.0AU/mL；检测结果不受黄疸（胆红素< 20 mg/dL）、溶血（血红蛋白<800 mg/dL）、脂血（脂质< 3000 mg/dL）、总血清蛋白质（< 12 g/dL）、RF（<2000 IU/mL）、HAMA（<600 ng/mL）和 ANA（<500AU/mL）影响；3 个批号试剂批间变异系数（CV）不大于 15.0%。 包含清洗液、浓缩清洗液、强化清洗液、激发液、预激发液、反应杯、校准品等配套耗材。 2.适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
3 | 抗β2 糖蛋白 I 抗体 IgM 测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒 | 14 | 1600 | 22400 | 试剂 | 是 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 1.线性范围5.0 ng/mL-100 ng/mL；检测结果不受法不受黄疸（胆红素< 10 mg/dL）、溶血（血红蛋白< 500 mg/dL）和脂血（脂质< 450 mg/dL）的影响；3 个批号试剂批间变异系数（CV）不大于 15.0%。 包含清洗液、浓缩清洗液、强化清洗液、激发液、预激发液、反应杯、校准品等配套耗材。 2.适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
4 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 9 | 950 | 8550 | 试剂 | 是 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 未复溶的冻干品外观应呈疏松体，加入纯化水后溶解，无沉淀，无悬浮物;内外包装应完好无破损;标签内容应完整准确、清晰易辨认，适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
5 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 9 | 950 | 8550 | 试剂 | 是 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 未复溶的冻干品外观应呈疏松体，加入纯化水后溶解，无沉淀，无悬浮物;内外包装应完好无破损;标签内容应完整准确、清晰易辨认，适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
6 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 9 | 950 | 8550 | 试剂 | 是 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 未复溶的冻干品外观应呈疏松体，加入纯化水后溶解，无沉淀，无悬浮物;内外包装应完好无破损;标签内容应完整准确、清晰易辨认，适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
7 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒 | 4 | 1500 | 6000 | 试剂 | 是 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 1.线性范围0.60 ng/mL～70.00 ng/mL；胆红素＜60 mg/dL、血红蛋白＜1000 mg/dL、甘油三酯＜3000 mg/dL 和总血清蛋白质＜12 g/dL 的样本，测定结果的偏差在±10%范围内；批间变异系数（CV）不大于 10.0%。 包含清洗液、浓缩清洗液、强化清洗液、激发液、预激发液、反应杯、校准品等配套耗材。 2.适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
8 | 结核分枝杆菌抗体诊检测剂盒 | 20人份/盒 | 盒 | 400 | 200 | 80000 | 试剂 | 是 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 1.物理检查：液体试剂应澄清，不含异物或不溶物。 2.符合率：对15份阴性/阳性参考品的测定，假阳性/假阴性不得多于 1 份。 3.精密性：以一份弱阳性参考品，重复检测 10 次，不得出现假阴性。 4.稳定性：试剂盒 37℃放置 5 天，其阴性、阳性参考品符合率及精密性应符合要求。 5.重复性:用1份阳性参考品平行控10个测试，结果应全部阳性，且显色均一。 6.斑点免疫金渗滤试验（DIGFA）原理，具有灵敏度高，特异性强等优点，能在2分钟完成检测。
9 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA非定值质控品 | 阳性：4×0.5mL，阴性：4×0.5mL | 盒 | 9 | 500 | 4500 | 试剂 | 否 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 未复溶的冻干品外观应呈疏松体，加入纯化水后溶解，无沉淀，无悬浮物；内外包装应完好无破损；标签内容应完整准确、清晰易辨认，适用于自免类项目质控检测要求；适用适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
10 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG非定值质控品 | 阳性：4×0.5mL，阴性：4×0.5mL | 盒 | 9 | 500 | 4500 | 试剂 | 否 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 未复溶的冻干品外观应呈疏松体，加入纯化水后溶解，无沉淀，无悬浮物；内外包装应完好无破损；标签内容应完整准确、清晰易辨认，适用于自免类项目质控检测要求；适用适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
11 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM非定值质控品 | 阳性：4×0.5mL，阴性：4×0.5mL | 盒 | 9 | 500 | 4500 | 试剂 | 否 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 未复溶的冻干品外观应呈疏松体，加入纯化水后溶解，无沉淀，无悬浮物；内外包装应完好无破损；标签内容应完整准确、清晰易辨认，适用于自免类项目质控检测要求；适用适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
12 | 抗精子IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒 | 80 | 1100 | 88000 | 试剂 | 是 | 是 | 亚辉龙iFlash 3000-G | 1.最低检测限：检测企业最低检测限参考品（L1～L4），L1、L2、L3 应为阳性，L4 应为阴性。重复性：检测企业重复性参考品（C1、C2、C3），C1 检测结果应全部为阴性；C2、C3 检测结果应全部为阳性，且检测结果的变异系数（CV）应不大于 8.0%。批间差：使用 3 个批号试剂盒，检测企业重复性参考品 C2 和 C3，检测结果应全部为阳性，且检测结果的批间变异系数（CV）应不大于 15.0%。瓶内均一性变异系数 CV≤8.0%；瓶间均一性变异系数 CV≤15.0%。 包含清洗液、浓缩清洗液、强化清洗液、激发液、预激发液、反应杯、校准品、质控品等配套耗材。 2.适用于亚辉龙iFlash 3000机型。
13 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 20 | 700 | 14000 | 试剂 | 是 | 否 |  | 1.免疫层析（胶体金法），15分钟快速检测甲型和乙型流感病毒抗原； 2.4－30℃储存； 3.每人份单独包装，具有良好的密封性和防潮性； 4.组成成分：本试剂主要原材料包括鼠抗Flu 单克隆抗体、羊抗鼠多克隆抗体、硝酸纤维素膜、玻璃纤维膜和无纺布。Flu 裂解液的主要成分为：三羟甲基氨基甲烷、叠氮化钠和牛血清白蛋白; 样本抽提管; Flu 裂解液; 说明书; 工作台； 5.检测样本：人体鼻腔抽洗液、鼻腔拭子、咽喉拭子样本； 6.有效期：24个月； 7.灵敏度和特异性：甲型流感与病毒分离培养法的总符合率为≥92.2%；乙型流感与病毒分离培养法检测样本的总符合率为≥98.3%。 8.与以下病毒及细菌无交叉反应：腺病毒（5 型），腺病毒（7 型），腺病毒（10 型），腺病毒（18型），人类冠状病毒OC43，巨细胞病毒，柯萨奇病毒，单纯疱疹病毒，人肠道孤病毒，水痘－带状疱疹病毒，鼻病毒（2 型），鼻病毒（14 型），鼻病毒（16 型），风疹病毒，流行性腮腺炎病毒， 仙台病毒，副流感病毒1 型，副流感病毒2 型，副流感病毒3 型，呼吸道合胞病毒（A-2 型），呼吸道合胞病毒(Long 型)，麻疹病毒； 溶血隐秘杆菌，白假丝酵母，白喉杆菌，粪肠球菌，屎肠球菌，大肠埃细菌，副嗜沫嗜血杆菌，淋病奈瑟球菌，乳糖奈瑟球菌，脑膜炎奈瑟球菌， 干燥奈瑟球菌，微黄奈瑟球菌，铜绿假单胞菌，普通变形杆菌，表皮葡萄球菌，腐生葡萄球菌，无乳链球菌，牛链球菌，停乳链球菌停乳亚种，口腔链球菌，肺炎链球菌，唾液链球菌，化脓链球菌，流行性感冒嗜血杆菌，乳杆菌，卡他莫拉菌，无毒结核分枝杆菌，肺炎支原体，金黄色葡萄球菌，百日咳杆菌，肺炎衣原体，沙眼衣原体，棒状杆菌； 9.对甲型流感病毒：（A2/Aichi/2/68 H3N2）的最小检测灵敏度≤1.25×10³CEID50/每人份检测，对乙型流感病毒（Hong Kong5/72）的最小检测灵敏度≤0.5×10²CEID50/每人份检测； 10.配套采样拭子：带套管的植绒棉签。
14 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1：2*59ml，试剂2：1*44ml | 盒 | 6 | 5300 | 31800 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | A546nm下测定空白吸光度应≤2.0000。与已上市产品进行比对试验:相关系数r≥0.975，在[5，20]U/mL区间围内测定的绝对偏差应不超过±2U/mL，在(20，100]U/mL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的同一血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R)应≤10%。在[5，100]U/mL区间内，线性相关系数r≥0.990，在[5，20]U/mL区间内测定的绝对偏差应不超过±2U/mL，在(20，100]U/mL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。样本浓度为100U/mL时，其吸光度变化在0.1500~0.4000 之间。用于体外定量测定人血清中抗环瓜氨酸肽抗体的含量，是早期诊断类风湿性关节炎(RA)的重要指标之一，适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
15 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1：2*35ml,试剂2：1*10ml | 盒 | 6 | 1050 | 6300 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | A570nm下测定空白吸光度应≤1.0000。用国际标准物质NIBSC/W1066，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±15%。样本浓度为40.0IU/mL时，其吸光度变化在0.0100~0.1000之间。在[10.0，120.0]IU/mL区间内，线性相关系数r≥0.990，测定的相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的样本重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。用于体外定量测定人血清中类风湿因子(RF)的含量。类风湿因子是一种抗IgG自身免疫抗体。类风湿因子的检测有助于诊断风湿病，系统性红斑狼疮，慢性肝炎等。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
16 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1：2*20ml,试剂2：2*10ml | 盒 | 6 | 860 | 5160 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | A340nm下测定空白吸光度应≤0.2500。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为120mg/dL时，其吸光度变化在0.2000~0.7000之间。在[40，550]mg/dL ([0.4，5.5]g/L)区间内，相关系数r≥0.990，测定的相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A的含量。IgA水平的升高与严重感染和自身免疫疾病有关，特别是肝的炎症过程会使血清IgA水平升高。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
17 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1：2*20ml,试剂2：2*10ml | 盒 | 6 | 860 | 5160 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | A700nm下测定空白吸光度应≤0.0500。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为6g/L时，其吸光度变化在0.1500~0.4500之间。在[0.3，25]g/L([30，2500]mg/dl)区间内，相关系数r≥0.990，在[0.3，10]g/L区间内测定的绝对偏差应不超过±1g/L，在(10，25]g/L区间内测定的相对偏差应不超过±10%。ACHI 对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次,其测定值的变异系数(CV%)TER 应不大于10%。用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G的含量。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
18 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1：4*50ml,试剂2：2*20ml | 盒 | 6 | 860 | 5160 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | A340nm下测定空白吸光度应≤0.1500。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为50mg/dL时，其吸光度变化在0.0500~0.2500之间。在[35，400]mg/dL ([0.35，4]g/L)区间内，相关系数r≥0.990，在[35，60]mg/dL区间内测定的绝对偏差应不超过±6mg/dL，在(60，400] mg/dL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。 对不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)不大于10%。用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白M的含量。IgM是一种最早期的免疫球蛋白，是初次接触抗原后首先合成的免疫球蛋白。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
19 | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1：2*50ml,试剂2：2*10ml | 盒 | 6 | 530 | 3180 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | A340nm下测定空白吸光度应≤0.2000。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为180mg/dL时，其吸光度变化在0.2000~0.9000 之间。在[30，400]mg/dL区间内，相关系数r≥0.990，相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于 10%。用于体外定量测定人血清或血浆中的补体C3含量。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
20 | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1：2*50ml,试剂2：2*10ml | 盒 | 6 | 530 | 3180 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | A340nm 下测定空白吸光度应≤0.5000。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为30mg/dL时，其吸光度变化在0.1000~0.4000 之间。在[10，130]mg/dL区间内，相关系数r≥0.990，在[10，30]mg/dL区间内测定的绝对偏差应不超过±10mg/dL,在(30，130] mg/dL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。用于体外定量测定人血清或血浆中补体C4的含量。补体主要是在肝脏中被合成的，其中补体C3和C4是最经常被检测的。C4是补体经典激活途径的一个重要组分，它的测定有助于SLE等自身免疫性疾病诊断，治疗。 适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
21 | 全程C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1：2*20ml,试剂2：2*20ml | 盒 | 4 | 1200 | 4800 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | A570nm下测定空白吸光度应≤1.5000。用国家标准品360039,对试剂盒进行测试,其测量结果的相对偏差应不超过±15%。样本浓度为4.0mg/dL时，其吸光度变化应在0.05~0.50之间。在[0.05，32]mg/dL区间内，相关系数r≥0.990，在[0.05，1]mg/dL 区间内测定的绝对偏差应不超过±0.2mg/dL，在(1，32]mg/dL区间内测定的相对偏差应不超过±20%。对高、低两个浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。用于体外定量测定人血清或血浆中C反应蛋白的含量。CRP是一种急性时相反应蛋白。在机体发炎时，患者血清中的CRP升高。研究还发现，正常值范围内的高水平CRP与心肌疾病的死亡率有关，是心血管疾病的一个独立危险因素。 适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
22 | 镁检测试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 10x60ml | 盒 | 3 | 361.56 | 1084.68 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | A505nm下测定空白吸光度应≤1.5000。用国家标准品360018，对试剂盒进行测试，其实测值与标示值的偏差在±8%范围内。样本浓度为1.6mmol/L时，其吸光度变化不低于0.35。在[0.07，2.0]mmol/L区间内，线性相关系数r≥0.990，在[0.07，0.3]mmol/L区间内测定的绝对偏差应不超过士0.03mmol/L，在(0.3，2.0]mmol/L区间内测定的相对偏差应不超过±10%。用于体外定量测定人血清中镁的含量。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
23 | 无机磷检测试剂盒（磷钼酸盐法） | 10x60ml | 盒 | 3 | 404.04 | 1212.12 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | A340nm下测定空白吸光度应≤0.5000。用国家标准品GBW (E) 080186对试剂盒进行测试，准确性偏差应不超过±10%。样本浓度为1.50mmol/L时，其吸光度变化应大于0.1000。在[0.10，9.00]mmol/L区间内，线性相关系数r≥0.990。在[0.10，0.50]mmol/L区间内，测定的线性绝对偏差应不超过±0.05mmol/L，在(0.50，9.00]mmol/L区间内测定的线性相对偏差应不超过±10%。使用不同浓度的样本重复测定10次，其测定值的变异系数(CV)应不大于10%。用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中的无机磷含量。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
24 | 总补体活性CH50（脂质体免疫测定法） | 脂质体（试剂1）：2×20mL，基质剂（试剂2）：2×11mL，溶解液（试剂2）：2×11mL | 盒 | 6 | 3600 | 21600 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | 和光CH50使用脂质体作为载体，均一度好，无需搅拌。 试剂稳定性好。 中间精密度在5%以下，可报告上限可达137.5U/ML，足够满足临床检测需求；它是和光专利产品，也是世界上独一无二的产品。 相校传统手工法可以直接上机使用。 并与国际公认的标准方法—Mayer法有很好的相关性.临床上总补体检测有助于了解机体免疫功能以及补体激活途径是否健全，对于这些疾病的进程和疗效的判断提供了重要的依据。疾病活动期补体活化过度，血清补体水平下降。病情稳定后补体水平又反应性增高。它广泛应用于自身免疫性疾病辅助诊断；免疫复合物病的评估及监测治疗效果评估预后情况及其它。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
25 | 补体价校准品 | 校准品1：1×0.5mL，校准品2：1×0.5mL，校准品3：1×0.5mL，校准品4：1×0.5mL，校准品5：1×0.5mL。 | 盒 | 8 | 2100 | 16800 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | 校准品1：1×0.5mL，校准品2：1×0.5mL，校准品3：1×0.5mL，校准品4：1×0.5mL，校准品5：1×0.5mL。用于校准补体活性项目，适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
26 | 补体价质控血清 | 质控血清L:2x1mL,质控血清H:2x1mL。 | 盒 | 6 | 1300 | 7800 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | 质控血清L:2x1mL,质控血清H:2x1mL。测定总补体活性时使用的质控品。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
27 | 多项检测用质控品水平1（产筛） | 6X2.5ML水平1 | 盒 | 3 | 1800 | 5400 | 试剂 | 是 | 是 | 适用于罗氏E602和E801全自动电化学发光仪器 | 液态，人源血清，-70°C至-20°C保存，有效期36个月。融化未开瓶:融化后在2~8°C保存，所有项目可稳定40天。融化开瓶:一旦解冻和开封，盖紧盖子在2~-8°C保存，所有项目可稳定30天。 预期用途：监测孕妇血清筛查项目检测的精密度，浓度匹配临床医学决定水平、包含高浓度hCG（7700-13000mIU/ml）和极低浓度的游离雌三醇及AFP（10-16ng/ml），适用于罗氏E602和E801全自动电化学发光仪器。
28 | 多项检测用质控品水平2（产筛） | 6X2.5ML水平2 | 盒 | 3 | 1800 | 5400 | 试剂 | 是 | 是 | 适用于罗氏E602和E801全自动电化学发光仪器 | 液态，人源血清，-70°C至-20°C保存，有效期36个月。融化未开瓶:融化后在2~8°C保存，所有项目可稳定40天。融化开瓶:一旦解冻和开封，盖紧盖子在2~-8°C保存，所有项目可稳定30天。 预期用途：监测孕妇血清筛查项目检测的精密度，浓度匹配临床医学决定水平、包含高浓度hCG（26000-41000mIU/ml）和极低浓度的游离雌三醇及AFP（32-50ng/ml），适用于罗氏E602和E801全自动电化学发光仪器。
29 | 多项检测用质控品水平3（产筛） | 6X2.5ML水平3 | 盒 | 3 | 1800 | 5400 | 试剂 | 是 | 是 | 适用于罗氏E602和E801全自动电化学发光仪器 | 液态，人源血清，-70°C至-20°C保存，有效期36个月。融化未开瓶:融化后在2~8°C保存，所有项目可稳定40天。融化开瓶:一旦解冻和开封，盖紧盖子在2~-8°C保存，所有项目可稳定30天。 预期用途：监测孕妇血清筛查项目检测的精密度，浓度匹配临床医学决定水平、包含高浓度hCG（56600-88000mIU/ml）和极低浓度的游离雌三醇及AFP（80-120ng/ml），适用于罗氏E602和E801全自动电化学发光仪器。
30 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定（ACCP）质控品 | 质控品(水平1):1x1mL质控品(水平2):1x1mL | 盒 | 15 | 200 | 3000 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | 质控品为无色至淡黄色澄清液体，开瓶即用,在2℃～8℃密封避光保存，未开封质控品可稳定至有效期，开瓶稳定期28天。按质控品使用说明书，设置靶值和偏差。与试剂同厂家专用质控品。
31 | 类风湿因子测定（RF）质控品 | 质控品(水平1):1x1mL质控品(水平2):1x1mL | 盒 | 15 | 200 | 3000 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | 质控品为无色至淡黄色澄清液体，开瓶即用,在2℃～8℃密封避光保存，未开封质控品可稳定至有效期，开瓶稳定期28天。按质控品使用说明书，设置靶值和偏差。与试剂同厂家专用质控品。
32 | 血气生化质控品 | (水平1:2.5mLx1、水平2:2.5mLx2、水平3:2.5mLx2)/盒 | 盒 | 10 | 200 | 2000 | 试剂 | 是 | 是 | 血气分析仪器 | 质控品为无色澄清液体，开瓶即测，参考说明书。与试剂同厂家专用质控品。
33 | 多项生化校准品 | 1*:3mL/盒 | 盒 | 15 | 200 | 3000 | 试剂 | 是 | 是 | 日立008AS（P）全自动生化分析仪 | 1*:3mL/盒，与试剂同厂家专用多项生化校准品，干粉，参考试剂说明书，适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
34 | 癌胚抗原定标液 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 3 | 1449 | 4347 | 试剂 | 是 | 是 | 罗氏CobasE601、E602 | 4*1.0ml/盒，用于校准癌胚抗原项目，适用于罗氏E602和E801全自动电化学发光仪器。
合计金额：439133.8元
注：可分项报名
商务要求
服务时间及地点 | 1、 服务期限：自合同签订之日起一年，以合同约定的具体时间为准。
质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期为不得少于 1 年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。
售后服务要求 | 1、免费送货上门，因送货时间延长累计超过 2 次，采购人有权终止合同；
2、试剂在使用过程中，如有任何质量问题，在接到电话通知后，2 小时内做出响应，24 小时内到达现场。遇到突发情况，须在 1 小时内到达现场。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限后二个工作日内提供与原试剂参数要求相同或高于原试剂参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3、配送的产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证，如确定有质量问题，按照正常程序退货；
4、开箱如有缺货、错装、损坏或质量问题，供应商承担全部责任，到货后，货物及其附属物品与合同规定的数量和质量不符，由此造成的货物退换过程的一切费用供应商承担。
5、响应文件中提供可行的售后服务承诺书：`
6、成交供应商要在供货数量达到合同签订数量70%后，及时主动联系采购人告知已送货数量。
7、保证货物在合同期限内有相关产品授权，不得以授权到期为由申请转配送或逾期不供货。
付款方式 | 1、中标供应商送货验收合格后，采购人每月根据实际配送产品数量进行结算，结算时，按实际供货数量×中标供应商的中标单价结算。中标供应商据此开具发票（发票必须由中标供应商自行验证真伪随同发票一并提供），采购人于收到发票并验收合格后120日内付款。
2、本合同配送的产品为单价，在合同期内需适时调整。若遇市场（包括但不限于中标供应商及其总代、厂家、政府等）价格下调，中标供应商应主动及时向采购人提交降价函，于次月执行。
3、中标供应商保证产品价格不高于广西地区同级别公立医疗机构实际供货的最低价格，否则采购人有权终止合同，且未供货的产品的费用从已供货产品货款进行抵扣结算。合同期内中标供应商不得擅自上调供货价格。若特殊原因需要调价，须经采购人书面同意，并按有关程序办理。
验收标准、验收方法 | 1、中标供应商提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
2、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、合格证明等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期配送。
3、产品到达现场后，中标人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
4、采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
5、若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
6、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。
7、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括中标人邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。
投标报价要求 | 1、采购预算总价仅作为合同暂定总价，本项目实行单价合同进行采购，根据实际供货数量*中标供应商的中标单价结算，最终结算金额不得超过预算总价720万元。最终结算金额包括但不限于：完成项目所有服务所需的费用，包含配送的试剂耗材、采购的全部费用、产品指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、利息及其它所有成本费用的总和，合同履约期间采购人不再支付其他费用。
2、本项目只确定每个品种耗材的“配送单价”，配送服务费=“配送单价”×实际数量。投标人需按“开标一览表”格式完整填写每个品种耗材的“配送单价”，并填写“单价合计总价”，“单价合计总价”将做为价格分的评审依据。
3、结算时，按实际供货数量*中标供应商的中标单价结算，如在合同期内调整过单价的，按双方确认调整后的单价进行计算。
其他要求 | 1、中标供应商配送时必须向采购人提供原厂生产的全新合格产品，同时提供产品的全套资料，包含但不限于：“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可/备案证”、“中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表”、“一次性医疗用品质量跟踪卡”、“产品合格证”、“同批次产品检验报告”。
2、中标供应商按合同附件要求的品牌型号、规格、价格提供产品，所提供的产品与医疗器械注册证和注册登记表完全相符。如与采购人计划不符或达不到合同约定的，采购人可要求中标供应商立即退货、换货、补货。未经采购人书面同意，中标供应商不得更换产品品牌、型号，否则采购人有权终止合同。
3、对不符合质量要求或不符合无菌转运要求的产品，采购人有权拒绝接收，中标供应商应对相应产品及时进行更换，不得影响采购人的临床应用。本规定的执行不免除中标供应商因产品质量产生的其他责任。
4、中标供应商要保证供应最新批号的产品。
5、供应商配送的试剂耗材进入医院后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检验。在抽查或检验过程中由于中标供应商产品的证照、标识、质量等问题而导致的罚没款项均由中标供应商承担相应的法律责任。
6、服务期限内如遇国家、自治区出台新的政策文件，涉及本品种采购和使用要求则按国家、自治区政策文件要求执行包括但不限于停止采购、限价、限量，成交供应商自行承担采购政策变化带来的风险。如本合同不符合新政策规定导致不能继续履行的，采购人有权终止合同。
▲7、医疗器械注册证：以上配送清单供应商配送的产品如属医疗器械管理范畴的，配送产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 (国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。
8、服务期内，产品因厂家停产等情况导致无法正常供货的，供应商应提交书面说明，经采购人同意，双方就替代产品另行协商并签订补充协议。
9、供应商必须向采购人提供合同约定产品，因供应商供应的产品证照、质量、售后服务等瑕疵而引发的医疗事故或纠纷给采购人造成的全部经济损失（包括但不限于诊疗费用、手术费用、材料费用、赔偿病人或其亲属的因人身损害赔偿的全部费用）均由供应商全部承担；采购人有权要求供应商退换已用产品，并追究供应商追究违约责任，同时采购人有权终止合同。
▲10、中标供应商在配送产品时必须提供所配送产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。
11、技术支持资料：不限于对外公开的产品彩页或说明书或检测报告或用户手册证明材料等（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTM 文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的参数与该货物生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
12、投标人如有请提供与本项目需求相关的项目实施方案、管理制度方案、配送车辆、售后服务方案、信誉业绩等资料。