
广西生殖医院身份核对芯片标签采购需求
[bookmark: _GoBack]    我院胚胎室拟采购符合辅助生殖身份核对技术要求，适配现用感应设备的RFID芯片标签，用于实验室内各类培养皿、冷冻管等容器的电子标识与自动化身份核对。
	序号
	项目
	技术指标要求

	1
	规格大小
	标签长宽高尺寸不超过 30mm × 5mm，可贴合于实验室内所有培养皿、冷冻管及其他样本容器表面，不影响容器正常使用与显微镜观察操作。

	2
	型号要求
	产品型号须符合辅助生殖身份核对技术要求，满足辅助生殖实验室样本身份识别与核对的专用场景需求，能提供相关行业应用成功案例。

	3
	接口要求
	标签须与医院辅助生殖病历系统数据连通，能够实现标签唯一标识（UID）与患者信息、样本信息的绑定与数据交互，支持读写设备通过标准接口将标签数据上传至病历系统。

	4
	材料要求
	标签基材及表面材料须采用符合生殖标准的环保材料，无毒、无刺激性、无挥发性有害物质，耐实验室常用消毒剂擦拭，不释放影响配子、胚胎发育的毒性物质，符合生物相容性相关要求。

	5
	质量要求
	1． 标签外观应完好无损，表面印刷清晰，无划痕、气泡、褶皱等缺陷。
2． 每枚标签须具有全球唯一标识符（UID），不可重复、不可篡改。
3． 标签读写性能须稳定可靠，在规定工作距离内读写成功率不低于 99.9%。
4． 标签须耐受辅助生殖实验室常见高低温环境，能够在培养箱、超净台、离心机等常规操作环境下正常工作，数据准确。

	6
	芯片参数
	协议标准:ISO15693；
存储技术:sLI-s；
存储空间:4096bit混合存储；
传输速率:>100kbit/s；
帧校验方式:32位CRC；
加密:64位EAS口令+64位AFC口令保护 
数据保存时间:>100年；
芯片保护:抗伽马射线辐照；
存储温度:-55°C 至55°C；

	7
	采购数量
	5000张

	8
	售后服务要求
	[bookmark: heading_15]1、技术支持
提供产品部署及系统对接期间的现场技术支持，协助完成标签与读写设备、病历系统的联调测试，确保系统稳定运行。
[bookmark: heading_16]2、质保期
产品质保期不少于 12 个月，自验收合格之日起计算。质保期内因产品质量问题导致标签失效或数据异常的，投标方须免费更换并承担相应损失。
[bookmark: heading_17]3、响应时效
质保期内出现技术问题，投标方须在 2 小时内响应，24 小时内提供解决方案或现场服务。

	9
	其他要求
	1． 具有产品技术白皮书、检测报告、无菌验证报告及相关资质证明文件。
2． 产品符合国家医疗器械相关法规及辅助生殖技术规范要求。
3． 标签使用过程中产生的医疗废弃物处理须符合相关环保及医疗废物管理规定。



