附件1

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所需试剂耗材名称 |  | 单位 | 预估数量 | 货物参数 |
| PGT试剂配送供应商服务1项 |  |  |  |  |  |
| 1 | PGT-A试剂 |  | 次 | 2000 | 1.▲试剂盒可检测23对染色体非整倍体异常、4Mb以上未知的缺失或重复、10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体异常； 2.试剂盒可检测1Mb以上已知的缺失或重复； 3.试剂盒可检测三倍体异常、整条染色体ROH； 4.单细胞扩增技术需满足：脱扣率低于10%； 5.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪； 6.能够同时提供本地化单机版和云端云平台分析软件 7.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标； 8.本地化能力：可协助医院实现本地化检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等； 9.▲提供进行 PGT-A 检测必要的配套试剂及耗材等，以完成胚胎植入前染色体非整倍体检测。 |
| 2 | PGT-A+PGT-M试剂 |  | 次 | 1300 | 一、PGT-A胚胎植入前染色体非整倍体检测项目技术参数 1.▲试剂盒可检测23对染色体非整倍体异常、4Mb以上未知的缺失或重复、10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体异常； 2.试剂盒可检测1Mb以上已知的缺失或重复； 3.试剂盒可检测三倍体异常、整条染色体ROH； 4.单细胞扩增技术需满足：脱扣率低于10%； 5.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪； 6.能够同时提供本地化单机版和云端云平台分析软件 7.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标； 8.本地化能力：可协助医院实现本地化检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等； 9.▲提供进行 PGT-A 检测必要的配套试剂及耗材等，以完成胚胎植入前染色体非整倍体检测。 二、PGT-M胚胎植入前单基因病检测项目技术参数 1.▲试剂盒具备医疗器械备案证或注册证；（投标时，须提供相关有效证明材料） 2.检测方案：能够利用高通量测序技术，可一次进行单基因病致病位点直接检测和单体型构建两种方法同时检测，保障目标基因检测准确性； 3.可同时完成PGT-A的检测，包括23对染色体非整倍体，4Mb以上染色体片段缺失或重复、可提示1-4Mb致病性/可能致病性染色体片段缺失或重复、10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体、三倍体、10Mb以上的ROH 4.针对特殊单基因疾病的家系能够提供有效解决方案，如：可提供无先证者案例单基因病PGT-M诊断方案、可提供生殖腺嵌合/子代新发突变家系解决方案、可提供单精子/极体PGT-M解决方案； 5.针对基因位于着丝粒附近或染色体末端的特殊常见疾病，如α地贫、甲型血友病F8，可提供SNP+STR双标记等技术方法； 6.可提供多种遗传病相关的 HLA 单体型分析； 7.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪； 8.能够同时提供本地化单机版和云端云平台分析软件，供医院根据实际情况灵活选用； 9.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标； 10.本地化能力：可协助医院实现本地化检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等 11.▲提供进行 PGT-M 检测必要的配套试剂及耗材等。 |
| 3 | PGT-A+PGT-M+PGT-SR试剂 |  | 次 | 300 | 一、PGT-A胚胎植入前染色体非整倍体检测项目技术参数 1.▲试剂盒可检测23对染色体非整倍体异常、4Mb以上未知的缺失或重复、10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体异常； 2.试剂盒可检测1Mb以上已知的缺失或重复； 3.试剂盒可检测三倍体异常、整条染色体ROH； 4.单细胞扩增技术需满足：脱扣率低于10%； 5.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪； 6.能够同时提供本地化单机版和云端云平台分析软件 7.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标； 8.本地化能力：可协助医院实现本地化检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等； 9.▲提供进行 PGT-A 检测必要的配套试剂及耗材等，以完成胚胎植入前染色体非整倍体检测。 二、PGT-M胚胎植入前单基因病检测项目技术参数 1.▲试剂盒具备医疗器械备案证或注册证；（投标时，须提供相关有效证明材料） 2.检测方案：能够利用高通量测序技术，可一次进行单基因病致病位点直接检测和单体型构建两种方法同时检测，保障目标基因检测准确性； 3.可同时完成PGT-A的检测，包括23对染色体非整倍体，4Mb以上染色体片段缺失或重复、可提示1-4Mb致病性/可能致病性染色体片段缺失或重复、10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体、三倍体、10Mb以上的ROH 4.针对特殊单基因疾病的家系能够提供有效解决方案，如：可提供无先证者案例单基因病PGT-M诊断方案、可提供生殖腺嵌合/子代新发突变家系解决方案、可提供单精子/极体PGT-M解决方案； 5.针对基因位于着丝粒附近或染色体末端的特殊常见疾病，如α地贫、甲型血友病F8，可提供SNP+STR双标记等技术方法； 6.可提供多种遗传病相关的 HLA 单体型分析； 7.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪； 8.能够同时提供本地化单机版和云端云平台分析软件，供医院根据实际情况灵活选用； 9.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标； 10.本地化能力：可协助医院实现本地化检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等 11.▲提供进行 PGT-M 检测必要的配套试剂及耗材等。 三、PGT-SR参数 1.▲检测内容：能够利用二代测序技术对胚胎23对染色体进行检测，能够发现胚胎染色体非整倍体，≥4Mb的染色体缺失/重复异常；能够报出10Mb以上且≥30%的嵌合；能够进行携带者区分； 2.应用二代测序技术可实现在无先证者或参考胚胎或参考家系，仅有夫妇双方样本情况下，对包括平衡易位、罗氏易位、倒位家系的胚胎成功进行携带者区分； 3.具有配套的胚胎植入前染色体非整倍体分析软件； 4.可通过测序平台完成对样本异常染色体片段（含嵌合）进行父母源来源区别，并对异常染色体片段进行有丝分裂或减数分裂来源区分； 5.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪； 6.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标； 7.可提供不同检测技术方案（如二代测序目标区域捕获法、全基因组芯片法、三代测序法），以适应特殊的临床应用； 8.本地化能力：可协助医院实现本地化检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等； 9.▲提供进行 PGT-SR 检测必要的配套试剂及耗材等。 |
| 备注：以上检测次数为预估数量，具体数量以实际检测次数为准。 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |  |
| 服务时间及地点 |  | 1、 服务期限：自合同签订之日起一年，以合同约定的具体时间为准。 2、 配送时间：分批次交货，中标供应商收到采购人通知后，5 天内按采购人要求将货送到指定地点，急需耗材的送货时间以科室届时实际要求为准；服务期限内，中标供应商逾期送货累计超过 2 次（不含本数），采购人有权单方解除合同并按合同约定追究中标供应商的违约责任。 3、配送地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期为不得少于 1 年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门，因送货时间延长累计超过 2 次，采购人有权终止合同； 2、试剂在使用过程中，如有任何质量问题，在接到电话通知后，2 小时内做出响应，24 小时内到达现场。遇到突发情况，可在 1 小时内到达现场。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限后二个工作日内提供与原试剂参数要求相同或高于原试剂参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、配送的产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证，如确定有质量问题，按照正常程序退货； 4、开箱如有缺货、错装、损坏或质量问题，供应商承担全部责任，到货后，货物及其附属物品与合同规定的数量和质量不符，由此造成的货物退换过程的一切费用供应商承担。 5、响应文件中提供可行的售后服务承诺书：` 6、成交供应商要在供货数量达到合同签订数量70%后，及时主动联系采购人告知已送货数量。 7、保证货物在合同期限内有相关产品授权，不得以授权到期为由申请 转配送或逾期不供货。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、中标供应商送货验收合格后，采购人每月根据实际配送产品数量进行结算，结算时，按实际供货数量*中标供应商的中标单价结算。中标供应商据此开具发票（发票必须由中标供应商自行验证真伪随同发票一并提供），采购人于收到发票并验收合格后120日内付款。 2、本合同配送的产品为单价，在合同期内需适时调整。若遇市场（包括但不限于中标供应商及其总代、厂家、政府等）价格下调，中标供应商应主动及时向采购人提交降价函，于次月执行。 3、中标供应商保证产品价格不高于广西地区同级别公立医疗机构实际供货的最低价格，否则采购人有权终止合同，且未供货的产品的费用从已供货产品货款进行抵扣结算。合同期内中标供应商不得擅自上调供货价格。若特殊原因需要调价，须经采购人书面同意，并按有关程序办理。 |  |  |  |
| 验收标准、验收方法 |  | 1、中标供应商提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、合格证明等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期配送。 3、产品到达现场后，中标人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 4、采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。 5、若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。 6、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 7、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括中标人邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 1、所报产品必须在广西药品和医用耗材招采管理系统采购，报价不得高于广西药品和医用耗材招采管理系统挂网价格和最高采购单价。 2、本项目最终投标报价不等于最终合同总价，最终总报价仅作为合同暂定总价；本项目实行单价合同进行采购，根据实际供货数量*中标供应商的中标单价结算，最终结算金额包括但不限于：完成项目所有服务所需的费用，包含配送的试剂耗材、采购的全部费用、产品指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、利息及其它所有成本费用的总和，合同履约期间采购人不再支付其他费用。 3、本项目只确定每个品种耗材的“配送单价”，配送服务费=“配送单价”×实际数量。投标人需按“开标一览表”格式完整填写每个品种耗材的“配送单价”和“单价合计价”，“单项合价”将做为价格分的评审依据。 4、结算时，按实际供货数量*中标供应商的中标单价结算，如在合同期内调整过单价的，按双方确认调整后的单价进行计算。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、供应商提供的产品必须是在自治区中标或药招采子系统平台挂网目录内的耗材产品并且承诺中选后通过药招采子系统平台配送。 2、中标供应商配送时必须向采购人提供原厂生产的全新合格产品，同时提供产品的全套资料，包含但不限于：“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可/备案证”、“中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表”、“一次性医疗用品质量跟踪卡”、“产品合格证”、“同批次产品检验报告”。 3、中标供应商按合同附件要求的品牌型号、规格、价格提供产品，所提供的产品与医疗器械注册证和注册登记表完全相符。如与采购人计划不符或达不到合同约定的，采购人可要求中标供应商立即退货、换货、补货。未经采购人书面同意，中标供应商不得更换产品品牌、型号，否则采购人有权终止合同。 4、对不符合质量要求或不符合无菌转运要求的产品，采购人有权拒绝接收，中标供应商应对相应产品及时进行更换，不得影响采购人的临床应用。本规定的执行不免除中标供应商因产品质量产生的其他责任。 5、中标供应商要保证供应最新批号的产品。 6、供应商配送的试剂耗材进入医院后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检验。在抽查或检验过程中由于中标供应商产品的证照、标识、质量等问题而导致的罚没款项均由中标供应商承担相应的法律责任。 7、服务期限内如遇国家、自治区出台新的政策文件，涉及本品种采购和使用要求则按国家、自治区政策文件要求执行包括但不限于停止采购、限价、限量，成交供应商自行承担采购政策变化带来的风险。如本合同不符合新政策规定导致不能继续履行的，采购人有权终止合同。 8、医疗器械注册证：以上配送清单供应商配送的产品如属医疗器械管理范畴的，配送产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 (国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 9、服务期内，产品因厂家停产等情况导致无法正常供货的，供应商应提交书面说明，经采购人同意，双方就替代产品另行协商并签订补充协议。 10、供应商必须向采购人提供合同约定产品，因供应商供应的产品证照、质量、售后服务等瑕疵而引发的医疗事故或纠纷给采购人造成的全部经济损失（包括但不限于诊疗费用、手术费用、材料费用、赔偿病人或其亲属的因人身损害赔偿的全部费用）均由供应商全部承担；采购人有权要求供应商退换已用产品，并追究供应商追究违约责任，同时采购人有权终止合同。 11、中标供应商在配送产品时必须提供所配送产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 12、技术支持资料：不限于对外公开的产品彩页或说明书或检测报告或用户手册证明材料等（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTM 文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的参数与该货物生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 13、投标人如有请提供与本项目需求相关的项目实施方案、管理制度方案、配送车辆、售后服务方案、信誉业绩等资料。 |  |  |  |