## 胎儿 母亲动态心电检测仪
XX公司
| 品牌规格 |  | （品牌）规格
| 厂家 |  | 厂家
项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 是否响应（填写“是/否”） | 偏离说明（填写“正偏离/负偏离/无偏离”） | 报名货物实际的技术参数 | 佐证资料所在页码
1 | 胎儿/母亲动态心电检测仪 | 一、设备性能需求（购置参数）：
2 |  | 1.21.5英寸医用级电脑，0-90度多角度旋转；
3 |  | 2.支持多床位窗口同时监护（提供产品界面图）；
4 |  | 3.支持监测窗口自动分配；
5 |  | 4.基于母体腹壁胎儿心电监测原理；（提供产品专利）；
6 |  | 5.探头与主机通过无线WiFi的方式连接，传输明视距离：＞20m；
7 |  | 6.探头无线充电，续航时间：≥8h；
8 |  | 7.探头自由入坞充电，更好的用户体验；
9 |  | 8.探头IP68防护等级，更易无死角清洁消毒；
10 |  | 9.支持15min断线续传，长时间监护过程中，孕妇可以起身走动、去卫生间让监测更轻松自在，没有束缚；
11 |  | 10.支持传统宫缩（TOCO）和子宫肌电宫缩（eTOCO）同时监测；
12 |  | 11.采用子宫肌电信号原理测量的宫缩压力的测量范围：0～100（单位：%），幅度范围精度：±5（单位：%）；
13 |  | 12.支持母体运动干扰检测及预警功能；
14 |  | 13.支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能；
15 |  | 14.宫缩曲线和四通道子宫肌电波形同屏实时及回顾显示；
16 |  | 15.具有子宫肌电监测专业界面及报告，支持宫缩自动识别和标识（提供软件界面）；
17 |  | 16.支持升级专业宫缩检查报告，支持宫缩参数计算及趋势图谱分析（提供软件界面）；
18 |  | 17.具有母/胎心率变异分析报告；
19 |  | 18.胎心率110-160bpm正常范围区域标识，正常范围区域可调；
20 |  | 19.支持不少于5种胎监评分选择，满足不同的使用要求；
21 |  | 20.可显示母亲心率、胎儿心率、胎动、宫缩、子宫肌电、母亲心电波形、胎儿心电波形；
22 |  | 二、配置要求：
23 |  | EHG系列主机 1
24 |  | 一体机 1
25 |  | 体表胎心电探头（EHG专用） 1
26 |  | 一次性心电电极片（成人型） 1
27 |  | 医用导电膏 1
28 |  | Cadence 纽扣式绑带 1
29 |  | 国标电源线 1
30 |  | 探头USB转串口设置线 1
31 |  | 无线光学键鼠套装 1
32 |  | 黑白激光打印机 1
33 |  | 三、售后服务要求：
34 |  | 保修≥2年。